DENTALON plus

návod k použití

Dentalon plus je samopolymerující pryskyřice pro výrobu provizorních korunek a můstků. Dodává se ve formě prášku a tekutiny (pro vytvoření směsi) ve třech odstínech.

| Barva | Přibližně odstín Vita | Přibližně odstín Biodent |
| --- | --- | --- |
| L (světlá) | A3 | 17 |
| M (střední) | A3, C3 | 23 |
| D (tmavá) | A3,5, A4, B3, B4 | 41 |

# Složení

Složení prášku: polyetylmetakrylát / polymetakrylát

Složení tekutiny: n-butylmetakrylát / uretanakrylát / etylmetakrylát

# Oblast použití

Výroba provizorních korunek a můstků přímou metodou, výroba provizorních korunek s připravenou formou.

# Použití

- Smíchejte prášek s tekutinou v poměru 2 g: 1 (1,2 ml tekutiny).

- Tekutinu nalijte do míchacího kalíšku. Správné množství odměřte pomocí odměrného víčka tekutiny či přiloženého kapátka. Při použití kapátka nejprve sejměte z nádoby odměrné víčko. Přisypte prášek a 40 vteřin míchejte skleněnou špachtlí, vznikne stejnorodá hmota. Pryskyřici je pak po 40 vteřin možné tekutá. V době 2 – 5 minut je plastická. Dentalon plus polymeruje za 9,5 minuty, po uplynutí této doby ho můžete upravit a vyleštit.

Míchání (40s), licí fáze (2 min), plastická fáze – trvá asi 5 minut (7 min), polymerace – trvá asi 2,5 minuty (9,5 min).

Doba každé fáze závisí na teplotě a může se lišit od výše uvedeného nákresu.

# Pracovní postup

Provizorní můstky a korunky

Před preparací vytvořte situační otisk pomocí alginátu nebo silikonové otiskovací hmoty. Preparujte zuby a izolujte pahýly tenkou vrstvou vazelíny nebo silikonového izolačního prostředku. Smíchejte Dentalon plus a v průběhu licí fáze ho nalijte v dostatečném množství do otisku.

Jakmile je dosaženo plastické fáze, vložte otisk do úst. Během fáze polymerace je možné otisk z úst vyjmout.

Provizorní korunky

Po preparaci vyberte vhodnou korunkovou matrici a u krčku odřízněte. Izolujte pahýl tenkou vrstvou vazelíny nebo silikonového izolačního prostředku. Smíchejte Dentalon plus a v průběhu licí fáze ho nalijte do připravené matrice, během plastické fáze vložte do úst. Sejměte korunku z pahýlu a dokončete polymeraci.

- Dentalon plus se opracovává hrubými a středně hrubými diamantovými brousky. Při opracovávání na materiál netlačte, lešticím kotoučem s lešticí pastou vyleštěte do vysokého lesku.

- Provizorní korunky a můstky se cementují běžnými tmelicími prostředky.

# Další upozornění

- Dentalon plus nepoužívejte u osob s alergií na tento přípravek.

- Nejsou známy žádné vedlejší účinky.

- Při kontaktu s kationaktivní ústní vodou, odstraňovači plaku a chlorhexidinem mohou vzniknout barevné skvrny.

- Nepoužívejte přípravek po vypršení data expirace. Skladujte při teplotě do 25°C, chraňte před sluncem. Po použití ihned uzavřete nádobu s přípravkem. Uchovávejte mimo dosah dětí.

- Přípravek je dráždivý, obsahuje etyl metakrylát, uretandiakrylát, butyl metakrylát. Přípravek je hořlavý, dráždí oči, dýchací ústrojí a kůži. Uchovávejte mimo zápalné zdroje, v prostoru nekuřte. Vyhněte se kontaktu s kůží. V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte proudem vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Noste ochranné rukavice.

# Obsah dodávky

- Sada Dentalon plus

6 x 20 g prášku (odstíny L, M, D)

45 ml tekutiny

příslušenství

- Jednotlivá balení

20 g prášku, 100 g prášku (odstíny L, M, D)

45 ml tekutiny, 250 ml tekutiny