# Kořenové čepy

Kořenové čepy jsou vyrobeny z nerezové oceli. Používají se jako provizorní čepy u provizorních korunek a můstků a jsou zavedeny maximálně na 30 dní.

Před použitím musí být kořenové čepy vydezinfikovány, vyčištěny, vysušeny a sterilizovány. Sterilizujte je v autoklávu, párou při teplotě 134 °C, při tlaku 2,1 bar po dobu 5 minut.

- Proveďte endodontické ošetření kořene zubu.

- Odstraňte co největší množství kořenové výplně.

- Pomocí vrtáčku preparujte kořenový kanálek.

- Za pomoci měření nebo rentgenu určete délku kanálku.

- Navrtejte do kořene požadovanou délku. Doporučená rychlost: 500–1000 ot./min.

- Pro otestování preparace vložte do kanálku kořenový čep.

- Kořenový kanálek vyčistěte a vydezinfikujte.

- Naplňte kanálek provizorním cementem.

- Navlhčete čep v místech, kde bude vložen do kořene.

- Kořenový čep pomalu umístěte do kořenového kanálku.

- Vrchní část kořene vytvarujte kompozitem nebo provizorním můstkem a korunkou.

| Prvek | Složení v % | Charakteristika |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fe | 72,4 | Mez průtažnosti Rp 0,2 | 600MPa |
| Cr | 17,5 | Pevnost v tahu Rm | 800MPa |
| Ni | 8,2 | Tažnost A5 | 30% |
| Mn | 1,6 |  |  |
| Si | 0,3 |  |  |
| C | < 0,1 |  |  |

Varování!

Možnost vzniku alergických reakcí na složky kořenových čepů. Vhodný materiál vybírá zubní lékař. V případě okluzálního či aproximálního kontaktu různých slitin mohou výjimečně nastat elektrochemické reakce, které způsobí nepředvídatelnou rozpustnost kovu.

Záruka!

Uživatelská doporučení podaná ústně, písemně či na základě praktické ukázky jsou založena na naší vlastní zkušenosti a provedených testech a jsou považována za standardní hodnoty. Naše výrobky jsou předmětem dalšího vývoje, proto si vyhrazujeme právo na případnou změnu konstrukce či složení.

Výrobce: