# MAGMA

Obj.č. 2300-0000/2300-0500

(Návod k použití)

Obsah

Úvod

Symboly

Informace pro uživatele

Návod na použití

1.      Nastavení a uvedení do provozu

  - Instalace rukojeti

  - Nastavení

1.3.   Nastavení nožiček přístroje

1.4.   Zapojení do elektrické sítě

1.5.   Ošetření pece

2.       Provoz

2.1.    Operační prvky

2.1.1. Tlačítka

2.1.2. Stav LED indikátorů

2.2.    Zapnutí pece ON/OFF

2.3.    Základní nastavení

2.3.1. Nastavení datum/čas

2.3.2. Nastavení °C/°F

2.3.3.  Zapnutí generátoru akustického signálu ON/OFF

2.4.     Displej pro aktuální čas/datum

2.5.     Standby (klidový) režim

2.6.     Detekce chyb v přívodu elektrického proudu

3.        Nastavení rychlosti

Jednoduchý vyhřívací proces

4.        Programování

4.1.     Výběr programu

4.2.     Nastavení teploty

4.3.     Kopírování vyhřívacích programů

5.        Provoz předehřívací pece

5.1.     Výběr předehřívacího programu

5.2      Start předehřívacího programu

5.2.1.  Bez naprogramované doby lití

5.2.2.  S naprogramovanou dobou lití

5.3.     Průběh předehřívacího programu

5.3.1.  Další ukazatele průběhu vyhřívání

5.3.2.  Nastavitelné parametry vyhřívacích programů

5.4.     Dokončení předehřívacího programu

5.5.     Po vypalování

5.6.     Katalyzátor

5.6.1.  Montáž katalyzátoru

5.6.2.  Připojení katalyzátoru

5.6.3.  Automatický provoz

5.6.4.  Manuální provoz

5.6.5.  Ukazatel stavu katalyzátoru

6.        Čistění a údržba

6.1.     Kontrola vyhřívání muffle (keramické vložky)

6.2.     Čištění komory pece

6.3.     Výměna pojistek

6.4.     Výměna termoelektrického článku

6.5.     Výměna senzoru dvířek

6.6.     Výměna zadní baterie

6.7.     „Err“ displej – ukazatel chyb

7.        Náhradní díly

8.        Standardní balení

9.        Forma balení

10.      Příslušenství

11.       Seznam chyb

Informace pro uživatele

- Oblast použití

A.1. Správné použití

A.2. Nesprávné použití

A.3. Nastavení

A.4. Okolní podmínky (v souladu s DIN EN 61010-1)

A.5. Okolní podmínky pro skladování a přepravu

B. Upozornění na možná nebezpečí

B.1. Osobní ochranné pomůcky (OOP)

C. Autorizované osoby

D. Příprava před zapojením

E. Opravy

F. Informace o likvidaci

F.1. Likvidace přístroje

F.1.1. Likvidace pro členy Evropské unie

F.2. Izolační materiál

G. Technické parametry

H. Neuznání záruky

I. Záruka

EC prohlášení o shodě

Úvod

Jsme rádi, že jste si zakoupili vyhřívací pec Magma.

Info: Pro zajištění dlouhé životnosti přístroje si před použitím pozorně přečtěte tento návod a řiďte se podle informací v něm uvedených.

Symboly

Následující symboly jsou používány nejen v návodu, ale i na vlastním přístroji:

(Upozornění-symboly jsou v české verzi návodu popsány slovy)

„Trojúhelník s vykřičníkem“ – Nebezpečí

- Informuje o možnosti zranění. Řiďte se podle návodu na použití.

„Trojúhelník s bleskem“ – Elektrický proud

- Informuje o nebezpečí zasažení elektrickým proudem

„!“ – Pozor

- V případě nedodržování návodu na použití může dojít k poškození přístroje.

„ i“ – Poznámka

- Poskytuje uživateli užitečné informace o jednodušším použití přístroje.

„Domeček se šipkou“       – Jen pro použití v místnosti

„Elektrická zásuvka“     – Před otevřením vlastního přístroje odpojte od přívodu                                          elektrického proudu.

“Trojúhelník s plamenem”	- Nebezpečí popálení, horký povrch!

“Ruka” – Stlačte tlačítko.

Ostatní symboly jsou vysvětleny v následujícím textu.

Informace pro uživatele

„!“ Jako první krok při používání přístroje slouží tento návod  k obsluze. Informuje uživatele o oblasti použití, možnosti nebezpečí a správnosti užití předehřívací pece.

Prosím mějte tento návod k dispozici pro všechny uživatele.

Další informace najdete na konci tohoto návodu v sekci „Informace pro uživatele“.

Návod na použití

1. Nastavení a uvedení do provozu

! Vyjměte zabalené součásti z vnitřku pece a umístěte keramickou podložku.

1.1.Instalace rukojeti

Použijte přiložené šrouby a přišroubujte rukojeť z boku dvířek pece (obr.1) pomocí 4mm Allen klíče. Rukojeť můžete přišroubovat buď na levou nebo na pravou stranu.

1.2. Nastavení

• Umístěte pec tak, aby byla snadno přístupná ze předu a aby jste se nemuseli hrbit nebo být v jiné nepříjemné poloze během obsluhy přístroje.

• Pec musí být umístěna na stabilní a ohnivzdorné podložce.

! Prosím dodržujte následující při výběru místa pro přístroj:

Jelikož z kouřového komínu mohou padat částečky, které mohou poškodit okolí → musí zůstat minimálně 10cm volných kolem pece.

“Trojúhelník s plamenem”  Hořlavé a vznětlivé objekty nesmí být umístěny nebo skladovány nad nebo v blízkosti předehřívací pece.

V blízkosti předehřívací pece by mělo být místo s ohnivzdorným povrchem, kam budete odkládat horké předměty vyjmuté z předehřívací pece.

1.3.   Nastavení nožiček přístroje

Nastavením nožiček vypalovací pece se vyrovnávají nerovnosti podložky.

Nastavení nožiček:

• Uvolněte matice (pomocí maticového 13mm klíče).

• Manuálně nastavte nožičky.

• Utáhněte matice.

i. Nastavte nožičky pece tak, aby na přední straně byly maličko vyšší. Dosáhnete tím nepatrného sklonu předehřívací pece a nebude docházet k tomu, aby z pece vytékal vypalovaný vosk.

1.4.  Zapojení do elektrické sítě

Pec připojte do přívodu elektrického proudu pomocí kabelu se zástrčkou. Před připojením předehřívací pece do elektrické sítě si ověřte, že zásuvka je chráněna 16A pojistkou.

„!“  Před připojením přístroje do zásuvky se ujistěte, že informace o napětí na štítku přístroje korespondují s vaší místní elektrickou sítí.

• Rozmotejte přívodní kabel.

• Strčte kabel do elektrické zásuvky.

• Zapněte pec pomocí hlavního spínače (obr.2)

-Když je pec zapnuta poprvé, požádá Vás displej o nastavení času (viz. Sekce 2.3.1.)

- Na displeji se ukáže nastavení °C/°F (viz. Sekce 2.3.2. pro instrukce jak nastavit displej přístroje).

! Ujistěte se, že přívodní elektrický kabel není v kontaktu z částmi pece, které jsou při vypalování horké! Nepokládejte kabel na horní plochu pece!

1.5. Ošetření pece

Pec je ošetřena během výroby v továrně. Důkazem ošetření jsou bezbarvé plochy kolem panelu dveří, na keramice uvnitř pece a na dveřní zárubni.

Bezbarvé plochy nejsou závadou na kvalitě.

2.  Nastavení

2.1. Operační prvky

A            Hlavní spínač (obr. 2)

2.1.1. Tlačítka

(viz. obr. 3.4)

„+“  				Nárůst hodnot

„-„ 				Snížení hodnot

„Šipka nahoru“ 		Posun do další fáze

„Šipka dolu“ 		Posun do předchozí fáze

„P“ 				Výběr programu

„Hodiny“ 			Tlačítko času (doba lití/čas)

„Esc“ 	Esc tlačítko, vyskočení z programu bez uložení změn

„Pravoúhlá šipka“ 	Enter tlačítko, přijmutí a permanentní uložení zadaných hodnot

„►■“ 			Start/Stop tlačítko

„CAT“			 Tlačítko katalyzátoru

2.1.2. Stav LED indikátorů

(viz. obr. 3.4)

„LED indikátory °C/°F - °/min – kalendář“  - Výběr indikátoru na horním displeji:

-   Teplotní displej (°C/°F)

- Ukazatel nárůstu teploty (°/ min)

- Ukazatel datumu

„LED indikátor s hodinami“ –Výběr indikátoru na dolním displeji:

- Ukazatel času

„LED indikátor vyhřívání“ – Indikátor stavu vyhřívání:

-OFF:

Pec je vypnutá

-Červené světlo:

Teplota v peci je NIŽŠÍ než nastavená teplota

-Zelené světlo:

Nastavená teplota byla dosažena nebo překročena

„LED indikátor “Esc+šipky“ Indikátor programu:

-LED bliká:

Program byl zkopírován (viz. sekce 4.3.)

-LED svítí permanentně:

Zadané změny ještě nejsou uloženy.

„LED katalyzátoru“ – Indikátor stavu katalyzátoru

-Bliká:

Katalyzátor vyhřívá

-Svítí permanentně:

Katalyzátor dosáhl pracovní teploty.

„LED teplotní křivky“ – Indikátor vyhřívacích fází:

- LED pro 4 fáze nárůstu teploty

- LED pro 4 fáze držení teploty

2.2. Zapnutí pece ON/OFF

Pec můžete zapnout a vypnout pomocí hlavního spínače A (obr. 2).

i  Pokud není ještě nastaven čas a datum, automaticky se objeví žádost „Nastavte čas a datum“(viz. sekce 2.3.1.).

i  Pokud chcete pokračovat v práci s pecí, musíte nastavit datum a čas ve správném formátu (01.01.2000 / 00:00).

Jakmile zapneme pec, ukáže se následující:

• Horní displej (cca. 2 sek.)

- Výběr teploty, °C nebo °F (viz. sekce 2.3.2. pro instrukce jak nastavit displej přístroje)

- Aktuální teplota.

Potom se objeví poslední vybraný program. LED pro vyhřívací fáze – svítí 2 sek. Zobrazí se uložené hodnoty.

Zapne se kontrolka na standardním displeji, kde se objeví následující:

• Horní displej:

- Teplota poslední vyhřívací fáze.

• Spodní displej:

- Číslo programu.

Pokud nestlačíte žádné tlačítko do 30sek., kontrolka se zapne do standby (klidového)  režimu (viz. sekce 2.5.).

Je-li pec vypnuta během vyhřívání, na displeji se objeví informace o chybě v  přívodu elektrického proudu.(viz. sekce 2.6.).

2.3. Základní nastavení

Následující body patří mezi základní nastavení pece:

•  Nastavení data/ času s výběrem formátu pro datum (den:měsíc nebo měsíc:den),

• Výběr měrné jednotky teploty (°C/°F),

• Zapnutí generátoru pro akustický signál (ON/OFF)

2.3.1. Nastavení  datum/čas

Udělejte následující kroky pro nastavení času a data:

Rok – měsíc – den – hodina – minuta.

1. Vypněte pec hlavním spínačem.

2. Stlačte a držte tlačítko pro čas.

3. Zapněte pec hlavním spínačem .

- Rok bliká na horním displeji.

4. Použijte horní +/- tlačítka pro nastavení roku.

5. Potvrďte tlačítkem ENTER.

- Měsíc bliká na horním displeji.

6. Použijte horní +/- tlačítka pro nastavení měsíce.

- Pokud si přejete:

Stlačte horní +/- tlačítka současně:

Změní se formát data z den:měsíc na měsíc:den.

7. Potvrďte tlačítkem ENTER.

- Den bliká na horním displeji.

8.  Použijte horní +/- tlačítka pro nastavení dne.

9. Potvrďte tlačítkem ENTER.

- Hodina bliká na dolním displeji.

10. Použijte dolní +/- tlačítka pro nastavení hodiny.

11. Potvrďte tlačítkem ENTER.

- Minuta bliká na dolním displeji.

12. Použijte dolní +/- tlačítka pro nastavení minuty.

13. Potvrďte tlačítkem ENTER.

Pec pak bude pracovat jako při běžném zapnutí. (viz.sekce. 2.2.)

i Stlačení ESC kdykoliv před zmáčknutím ENTER Vás posune o jeden krok zpět (krok 13).

2.3.2. Nastavení °C/°F

Po zapnutí pece se na horním displeji objeví aktuální měrná jednotka pro teploty na dobu 2sek.

Pro změnu měrné jednotky teploty udělejte následující:

1. Vypněte pec hlavním spínačem.

2. Stlačte a držte horní tlačítko +

3. Zapněte pec hlavním spínačem.

- Horní displej:

Aktuální měrná jednotka teploty (°C nebo °F)

4. Pokračujte ve stlačování tlačítka dokud se neobjeví vámi požadovaná jednotka (°F nebo °C)  (cca. po 5sek.).

Pec pak bude pracovat jako při běžném zapnutí. (viz.sekce. 2.2.)

2.3.3. Zapnutí generátoru akustického signálu ON/OFF

Magma předehřívací pec je vybavena zvukovou signalizací, která indikuje ukončení vyhřívacího programu. Tato funkce může být aktivována nebo deaktivována.

A to tak,že:

1. Vypněte pec hlavním spínačem.

2. Stlačte a držte tlačítko „P“.

3. Zapněte pec hlavním spínačem.

- Pokud byl předtím zvukový signál zapnut, teď je vypnut:

Dolní displej: S : OF a krátký zvuk.

- Pokud byl předtím zvukový signál vypnut, teď je zapnut:

Dolní displej: S : On a dlouhý zvuk.

Pec pak bude pracovat jako při běžném zapnutí. (viz.sekce. 2.2.)

2.4. Displej pro aktuální čas/datum

Nezáleží v jakém režimu pracujete, aby jste se mohli vždy podívat na aktuální čas a datum.

• Stlačte časovač dvakrát rychle (během 3 sek.)

- Na horním displeji:

Aktuální datum

- Na dolním displeji:

Aktuální čas.

Displej  na 3 sekundy ukazuje čas a datum.

2.5. Standby (klidový) režim

Pokud nestisknete žádné tlačítko do 30sekund, zapne se pec do standby režimu.

Na displeji se v tomto režimu objeví následující:

- Horní displej: Aktuální teplota,

- Dolní displej: Aktuální čas.

Ve stejnou dobu se zredukuje světelnost displeje a LED indikátorů.

Po stlačení jakéhokoliv tlačítka se vrátíte ze standby režimu.

i Přístroj se nezapne do standby režimu v době vyhřívání, během předehřívací fáze nebo když nastavujete hodnoty.

2.6. Detekce chyb v přívodu elektrického proudu

Regulátor je vybaven funkcí detekce chyb v přívodu elektrického proudu, která je schopna překonat krátkou poruchu v dodávce elektrického proudu nebo náhodné odpojení z elektrické sítě.

Pokud je přerušení dodávky elektrického proudu kratší než 10min., regulátor bude pokračovat od okamžiku výpadku. Časovač je chráněn baterií, která reaguje na výpadek se zpožděním. Licí čas je pak přepočítán s ohledem na výpadek proudu.

i Vypalovací program nebude obnoven, pokud bude výpadek delší než je nastavená doba vypalování!

3. Nastavení rychlosti

Jednoduchý vyhřívací proces

Rychlostní program je určen číslem programu „P- - „.

Rychlostní program zahrnuje  pouze 4 fáze nárůstu a prodlevy teploty.

Během fáze nárůstu dojde vždy k vyhřátí na maximální teplotu (nelze nastavit).

1. Stlačte tlačítko „P“.

2. Vyberte rychlostní program.

i. Rychlostní programy, „P - -„ jsou udávány v rozmezí od P99 do P01.

i. Vždy můžete přepnout rychlostní program horním tlačítkem + nebo – na standardním displeji.

3. Nastavte teplotu prodlevy.

4. Nastavte dobu prodlevy (h:min), max. 3hodiny.

5. Nastavte dobu lití ( pokud si přejete)

- Krátce stlačte tlačítko času:

- Na displeji se objeví aktuální doba lití:

Datum

Čas

- Nastavte novou dobu lití (s 15minutovým nárůstem):

6. Stlačte tlačítko Start/Stop – zapněte rychlostní program

- Licí čas se zobrazí na displeji (cca na 2 sek.):

Datum

Čas

- Fáze nárůstu:

Aktuální teplota pece

- Displej při fázi prodlevy ukazuje:

Aktuální teplotu pece

Zbývající trvání prodlevy (h:min)

Další možná zobrazení jsou popsaná v sekci 5.3.1.

7. Rychlostní program končí na závěr 4. fáze prodlevy. Toto je signalizováno akustickým signálem.

Po ukončení rychlostního programu, můžete pokračovat následovně:

• NIC:

Akustický signál se automaticky vypne po 15sekundách a teplota je dále udržována.

• Otevřete a znovu zavřete dveře pece:

Akustický signál se vypne a teplota je nadále udržována.

• Pomocí tlačítka „pravoúhlá šipka“ nebo „Esc“:

Akustický signál se vypne a teplota je nadále udržována.

• Pomocí tlačítka „+“ nebo „-„ (horní tlačítka +/-):

Akustický signál se vypne a pec se přepne do post-vyhřívací fáze (viz sekce 5.5).

Pomocí tlačítka „►■“ :

• Akustický signál se vypne, vyhřívání pec se vypne a program je ukončen.

4. Programování

Magma předehřívací pec Vám nabízí volbu vytvoření a uložení vyhřívacích programů.

Můžete uložit až 99 různých vyhřívacích programů (P01 do P99).

Maximálně 4 vyhřívací fáze.

Každá vyhřívací fáze se skládá z následujících:

- Fáze nárůstu teploty:

Může být nastavena v rozmezí 0-9°C/min. (0-17°F/min.). Nastavení„0“ je interpretováno jako maximální možná rychlost vyhřívání.

i. Je-li používána fáze nárůstu pro chlazení v některém z programů (chlazení při teplotní prodlevě s vyšším °C je delší než chlazení při prodlevě s nižším °C), se nastaví regulátor na 0°C/min.  Chlazení vždy probíhá při maximální rychlosti, která je určena rychlostí ztráty teploty pece.

- Fáze teplotní prodlevy:

Můžete také nastavit teplotní prodlevu a její dobu držení (max. 3 hodiny). Jestliže nenastavíte žádnou teplotu (0°C/0°F), program automaticky přeskočí tuto fázi.

4.1. Výběr programu

Můžete uložit až 99 různých vyhřívacích programů.

Pro výběr vyhřívacího programu udělejte následující:

1. Stlačte tlačítko „P“.

2. Stlačte dolní tlačítka +/- dokud nedosáhnete požadovaného čísla programu.

4.2. Nastavení teploty

1. Používejte kurzorová tlačítka (šipka nahoru nebo dolu) pro výběr fáze vyhřívání.

2. Nastavte požadovanou hodnotu:

- Fáze nárůstu teploty:

Zadejte stupeň vyhřívání v °C/min.

- Fáze teplotní prodlevy:

Zadejte stupeň vyhřívání v °C a délku prodlevy ve tvaru hodiny:minuty (max. 3 hodiny).

Stlačením tlačítka +/- dosáhnete rychlejšího nastavení hodnot.

i. Jakmile změníte hodnoty rozsvítí se LED indikátor , který indikuje, že došlo ke změně hodnot , a že tyto hodnoty mohou být uloženy.

3. Trvalé uložení hodnot a jejich zaznamenání:

Krátce stlačte tlačítko ENTER (pravoúhlá šipka)

Tak se uloží změněné hodnoty v daném vyhřívacím programu a pec zůstane v režimu, kdy je možné nastavovat programy.

Úspěšné uložení je indikováno krátkým akustickým signálem a současně se vypne LED indikátor.

Dodržujte kroky (1-3) pro vkládání hodnot všech fází vyhřívacího programu.

4. Vystoupení z režimu nastavování programů.

Pomocí tlačítka „►■“ : začne okamžitě pracovat vyhřívací program.

Nebo

Pomocí tlačítka „hodiny“: se zobrazí aktuální začátek licí doby.

Můžete naprogramovat nový pozdější začátek doby lití (viz. sekce 5.2.2.) a pak zapnete vyhřívací program.

Nebo

Pomocí tlačítka „P“ se můžeme vrátit na standardní displej.

Pokud ještě nejsou některé hodnoty uloženy, upozorní Vás na to rozsvícený LED indikátor. Pro uložení hodnot okamžitě stlačte tlačítko ENTER.

Nebo

Pomocí tlačítka „Esc“ zrušte režim nastavování hodnot a vystupte z něj.

Všechny změny, které nebyly uloženy tlačítkem ENTER jsou zrušeny a jsou zachovány původně nastavené hodnoty. Navíc regulátor vystoupí z režimu nastavování hodnot a vrátí vás zpět na standardní displej.

i. Jestliže stlačíte tlačítko ENTER na delší dobu než cca. 2sek, nebudou uloženy nastavené hodnoty, ale dostanete se do režimu „Kopírovací program“ (viz sekce 4.3.).

4.3. Kopírování vyhřívacích programů

Kopírování již existujícího programu nám umožňuje rychlejší a jednodušší vytvoření nového předehřívacího programu.

Udělejte následující:

1. Stlačte tlačítko „P“.

2. Vyberte vyhřívací program, který chcete použít jako vzor.

3. Vyberte režim „kopírování vyhřívacích programů“:

pomocí tlačítka „pravoúhlá šipka“ – stlačte tlačítko ENTER cca. na 2 sek. dokud:

- se neobjeví LED indikátor programu,

- nezačne blikat číslo programu na displeji.

4. Vyberte číslo pro nový vyhřívací program.

5. Přeneste hodnoty ze vzorového programu do nového:

pomocí tlačítka „pravoúhlá šipka“

i. Pro jednodušší nalezení volného programového čísla se během výběru čísla pro nový program (krok 4),  na displeji rozsvítí LED indikátor s čísly programů, které jsou již obsazené.

LED indikátor teplotní křivky

- Stlačíte-li tlačítko „ESC“ nebo „P“ během kroku č. 5, nebudou žádné hodnoty uloženy pod novým programovým čísle.

5.  Provoz předehřívací pece

• Umístěte keramickou vložku do pece (B, obr. 5) šipkou dozadu.

! Vždy používejte keramickou vložku při provozu vypalovací pece!

Vyvarujete se tak znečištění voskem, žhavými kousky nebo sazemi z vypalovaných kyvet.

• Umístěte objekt, který chcete vyhřívat do  pece a zavřete dveře.

! Nevrstvěte licí formy!

i. Dávejte pozor, aby vypalované objekty nebyly v kontaktu s čidlem v peci (A, obr.5), aby nedošlo ke špatnému přečtení teploty uvnitř pece.

• Vyberte požadovaný vypalovací program (viz. sekce 5.1):

• Nastavte čas lití podle potřeby (viz sekce 5.2.2.).

• Zapněte vypalovací program (viz sekce 5.2.)

5.1. Výběr předehřívacího programu

1. Stlačte tlačítko „P“.

2. Stlačte dolní tlačítka +/- dokud nedosáhnete požadovaného čísla programu.

5.2 Start předehřívacího programu

5.2.1. Bez naprogramované doby lití

• Zapněte vypalovací program:

pomocí tlačítka „►■“

• Zobrazí se aktuální doba lití (cca na 2sek.).

Předehřívací program zapne vypalování a bude se držet nastavených hodnot daného programu.

5.2.2. S naprogramovanou dobou lití

Magma předehřívací pec Vám umožňuje naprogramovat časovač pro vybrané programy tak, že skončí specifickým časem (=doba lití/odlévání – datum, hodina a minuta, kdy chcete provést lití).

1. Krátce stlačte tlačítko času (časovač).

-Zobrazí se aktuální doba lití:

Datum

Čas

Nebo

1. Stlačte a držte tlačítko času (časovače):

-zobrazí se poslední naprogramovaná doba lití:

Datum (další možné datum lití)

Čas (předchozí nastavený čas lití)

i. Regulátor automaticky přeskočí na datum dne ve kterém je možné provést nejbližší možné odlévání.

2. Jestliže požadujete nastavení nového licího času, můžete ho nastavit pouze v 15 minutových skocích.

3. Zapněte vypalovací program:

pomocí tlačítka „►■“

Regulátor vyčká a zapne vyhřívání až tehdy, je-li konec naprogramovaného vyhřívacího programu stejný jako naprogramovaná doba lití.

Během tohoto čekání:

- Bliká LED indikátor času

- Zůstává rozsvícena zelená kontrolka vyhřívání

- Displej ukazuje dobu lití

• Stlačte časovač.

- Na displeji se objeví začátek vyhřívání cca.na 3 sek.

• Naprogramovaná doba lití může být vymazána, když:

- Měníte programy

- Měníte hodnoty programů

- Vystoupíte z režimu nastavování doby lití přes tlačítko „ESC“.

- Stlačíte tlačítko „ESC“ na standardním displeji

- Zapnete a vypnete vyhřívací program

i. Délka trvání programu je odvozena ze součtu naprogramovaného trvání prodlev + trvání vyhřívacích fází (vzhledem na rychlost nárůstu teploty za min.) a s ohledem k počáteční teplotě pece.

5.3. Průběh předehřívacího programu

Po stlačení tlačítka Start/Stop nebo po ukončení doby čekání, začne vyhřívací program  první naprogramovanou vyhřívací fází.

Během průběhu vypalovacího programu příslušný displej ukazuje následující:

• Během každé nerůstové fáze:

- Aktuální teplotu pece.

• Během každé fáze prodlevy:

-Aktuální teplotu pece

- Zbytek doby držení prodlevy (hodina:minuta).

Navíc:

• LED pro aktuální vyhřívací fázi bliká.

• Svítí LED pro vyhřívací fáze, které již proběhly.

• LED pro stav vyhřívání:

- Zelené světlo

Dosaženo teploty pro prodlevu

- Červené světlo

Není ještě dosaženo teploty pro prodlevu

-OFF

Topné těleso je vypnuté (např. při otevření dveří).

i. Během naprogramovaného vyhřívání je možné kdykoliv otevřít dveře pece, aniž by došlo ke zrušení nastaveného programu.

i. Když otevřete dveře pece během fáze nárůstu teploty, prodloužíte tak vyhřívací čas a v důsledku toho se změní licí čas.

i. Když otevřete dveře pece během fáze prodlevy, fáze prodlevy pokračuje dál,a protože topné těleso je během prodlevy vypnuté a nedojde k žádným změnám vypalovacího programu.

Vyhřívací program může být ukončen kdykoliv pomocí tlačítka Star/Stop.

5.3.1. Další ukazatele průběhu vyhřívání

Pro informace během průběhu předehřívacího programu můžete použít další tlačítka.

• tlačítko „P“:

- Horní displej:

Ukáže teplotní prodlevu poslední naprogramované fáze v aktuálním programu.

- Dolní displej:

Ukáže číslo aktuálního programu.

-  Svítí LED pro vyhřívací fáze, kde jsou uloženy změny hodnot.

LED pro aktuální vyhřívací fázi bliká.

• Pomocí kurzorů nahoru/dolu:

- vyberte vyhřívací fázi. Vybraná vyhřívací fáze se zapne (aktuální fáze nadále bliká).

- Hodnoty, které byly naprogramované pro vyhřívací fázi se na cca. 5sek. zobrazí na displeji a můžete je změnit (viz. sekce 5.3.2.).

• Svítí LED pro vyhřívací fáze, které již proběhly.

• Časovač:

- Displej zobrazí aktuálně spočítanou dobu lití (datum/čas).

i. Licí čas je neustále přepočítáván. Je to výsledek změn v daném programu (např. když otevřete dveře během fáze nárůstu teploty).

• Stlačením časovače 2x rychle za sebou:

- se na displeji ukáže aktuální čas (datum/čas). Viz sekce 2.4.

5.3.2. Nastavitelné parametry vyhřívacích programů

Můžete provést dočasné následující změny u právě probíhajícího programu:

• Pro všechny ještě nespuštěné fáze:

>> změnit všechny hodnoty

• V aktuální fázi prodlevy:

>> změnit délku držení prodlevy

• V aktuální fázi nárůstu teploty:

>> změnit stupně nárůstu za minutu

Není možné provést žádné změny ve fázi, která již byla dokončena.

Změna hodnot:

• Pomocí kurzorů nahoru/dolu

- Vyberte vyhřívací fázi ve které chcete změnit hodnoty. LED pro vybranou fázi se rozsvítí.

• Pomocí tlačítek +/- změňte hodnoty.

• Regulátor automaticky zaznamená změny cca. do 5sek. Hodnoty jsou dočasně uloženy a budou použity pro zbytek aktuálně probíhajícího vyhřívacího programu.

- Na displeji se zobrazí přepočítaný licí čas cca. na 3 sek.

i. Tlačítka „ENTER“, „P“ nebo „ESC“ jsou bez funkce během dočasné změny hodnot .

i. Tyto změny jsou pouze dočasné a nejsou trvale uloženy jako součást programu.Pro trvalé uložení změn se řiďte podle kapitoly 4.

5.4. Dokončení předehřívacího programu

Vyhřívací program může být ukončen předčasně pomocí tlačítka: „►■“

Pokud není program ukončen předčasně, pokračuje automaticky podle naprogramovaných hodnot.  Ukončení programu je oznámeno akustickým signálem.

Po dokončení předehřívacího programu můžete provést následující:

• NIC:

Akustický signál se automaticky vypne po 15sekundách a teplota je dále udržována.

• Otevřete a znovu zavřete dveře pece:

Akustický signál se vypne a teplota je nadále udržována.

Pomocí tlačítka „pravoúhlá šipka“ nebo „Esc“:

• Akustický signál se vypne a teplota je nadále udržována.

Pomocí tlačítka „+“ nebo „-„ (horní tlačítka +/-):

• Akustický signál se vypne a pec se přepne do post-vyhřívací fáze (viz sekce 5.5).

Pomocí tlačítka „►■“ :

• Akustický signál se vypne, vyhřívání pec se vypne a program je ukončen.

5.5. Po vypalování

Pomocí horního tlačítka +/- se po ukončení jakéhokoliv vypalovacího programu, který nebyl ukončen pomocí tlačítka Stop/Start,

můžete dostat do post-vypalovacího režimu.

Na displeji se zobrazí následující:

-Na horním displeji:

Teplotní prodleva 4té fáze posledního programu.

-Na dolním displeji:

P - -, na dobu 2sek.,

Následuje:

Čas držení teploty používané v posledním rychlém programu.

Nyní můžete:

• Okamžitě změnit teplotní prodlevu

• Okamžitě změnit délku teplotní prodlevy.

Pec vyhřívá na maximální vyhřívací stupně (které nemůžeme měnit) bez další změny, dokud nedosáhne nově nastavené teplotní prodlevy (nebo dokud se neochladí na požadovanou teploty).

Během post-vypalování můžete také změnit teplotní prodlevu a její délku.

5.6. Katalyzátor

Katalyzátor může být připojen k peci (viz. příslušenství) pro detoxifikaci od kouře a výparů, které vznikají při vypalování vosků a při vyhřívání zatmelovacích hmot.

Regulátor pece automaticky rozpozná přítomnost připojeného Renfert katalyzátoru.

5.6.1. Montáž katalyzátoru

1. Uvolněte šrouby na předehřívací peci a odstraňte kouřový komín (obr.11).

2. Nainstalujte montážní desku (obr.12).

! Dávejte pozor, aby jste nepoškodili keramický kouřový komín pece.!

3. Před montáží katalyzátoru se ujistěte, že je uvolněn šroub na katalyzátoru (obr.13).

4. Nasuňte katalyzátor na montážní desku na doraz (obr.14).

5. Dotáhněte šroub na katalyzátoru (obr.15).

5.6.2. Připojení katalyzátoru

„!!!“ Před připojením přístroje do zásuvky, zkontrolujte jestli údaje na typovém štítku přístroje souhlasí s místní elektrickou sítí!

● Zastrčte kabel do zásuvky. (Prosím používejte oddělenou zásuvku pro katalyzátor!).

● Použijte přiložený kabel pro spojení katalyzátoru s pecí (obr.16 a 17).

5.6.3. Automatický provoz

Regulátor automaticky zapíná a vypíná měnič katalyzátoru během vyhřívacího programu.

Měnič katalyzátoru zapíná a vypíná automaticky kdykoliv:

● Když probíhá P - - program

● Když probíhá jednoduchý vyhřívací program pouze s jednou fází

● Když je teplota pece nižší než 650°C a vypalovací program obsahuje vice fází

● Je-li teplota udržována ještě po skončení vypalovacího programu (viz. sekce 5.4)

● Když se pec po skončení programu přepne do Post-vypalovacího režimu (viz. sekce 5.5)

Měnič katalyzátoru vypíná automaticky kdykoliv:

● Při ukončení vypalovacího programu (viz. sekce 5.4)

● Když je teplota pece vyšší než 650°C a vypalovací program obsahuje vice fází

5.6.4. Manuální provoz

Měnič katalyzátoru může být manuálně zapnut a vypnut uživatelem během vyhřívacího programu.

● Pro zapnutí měniče katalyzátoru stlačte krátce tlačítko “CAT”.

Dlouhý akustický signál potvrdí zapnutí katalyzátoru.

● Pro vypnutí měniče katalyzátoru stlačte a držte minimálně 2sek. tlačítko “CAT”.

Krátký akustický signál potvrdí vypnutí katalyzátoru.

Jakmile je měnič katalyzátoru zapnutý manuálně, aktuální vyhřívací program ho nemůže vypnout a to proto, že v tomto případě měnič katalyzátoru pracuje nezávisle na regulátoru pece.

Pouze, když ukončíme program tlačítkem STOP, bude měnič katalyzátoru take vypnutý. Během dalšího vyhřívacího programu bude měnič katalyzátoru automaticky kontrolován dalším vyhřívacím programem.

! Měnič katalyzátoru musí být zapnut minimálně 10min. před naplněním pece objekty určenými k vypalování. Výpary z vypalování ničí katalyzátor, který je ještě studený!

5.6.5. Ukazatel stavu katalyzátoru

LED katalyzázoru ukazuje aktuální stav katalyzátoru:

- LED bliká:

Katalyzátor se zahřívá

- LED svítí permanentně:

Katalyzátor dosáhl své pracovní teploty

-OFF:

Katalyzátor je vypnutý.

6. Čistění a údržba

! Čistěte a udržujte pec pouze je-li studená!

Na vnější části pece používejte měkký, vlhký hadřík a čistící prostředky.

Nikdy nepoužívejte abrazivní čističe nebo čistící prostředky obsahující žíraviny.

6.1. Kontrola vyhřívací muffle (=vložka pece)

Kontrolujte muffli pravidelně ( minimálně 1x měsíčně) jestli není poničená nebo prasklá.

!!! Pec musí být vyřazena z provozu, je-li muffle popraskaná a může dojít ke kontaktu s topným tělesem.

! Muffle může být vyměněna pouze autorizovanou osobou.

Respektujte následující informace o hrozícím nebezpečí:

! Prachové částice zachycené mezi mufflí a vlastní pecí jsou v případě vdechnutí zdraví nebezpečné.

! Vždy noste ochranné dýchací pomůcky během demontáže a montáže!

! Vždy noste ochranné rukavice během demontáže a montáže!

6.2. Čištění komory pece

Komora pece by měla být čištěna pravidelně, abychom odstranili prach a zbytky po vypalování.

!!! Vypněte hlavní spínač před čištěním pece.

! Čistěte pec pouze je-li studená.

! Používejte pouze suchý hadřík nebo vysavač pro vyčištění komory pece. Nikdy nepoužívejte čistidla nebo jiné tekutiny.

! Používané zatmelovací materiály jsou zdraví nebezpečné. Od výrobce zatmelovacích hmot které používáte, si vyžádejte bezpečnostní listy a vždy noste ochranné oděvy a pomůcky.

6.3. Výměna pojistek

Elektrické jističe jsou uloženy na zadní straně pece (obr. 6). V případě potřeby můžete jističe resetovat (stlačte tlačítka).

6.4. Výměna termoelektrického článku

Termoelektrický článek musí být vyměněn v případě, že je poškozena jeho keramická ochranná trubice.

Proveďte následující:

1. Vypněte pec hlavním spínačem.

2. Odpojte z přívodu elektrického proudu.

3. Otočte pec tak, aby byl termoelektrický článek dobře přístupný (obr.7).

4. Uvolněte šrouby (obr.8) a sejměte ochranný kryt.

5. Odpojte kabel (obr.9).

6. Rovně vyjměte termoelektrický článek (obr.10).

7. Vložte nový termoelektrický článek do pece a ujistěte se, že je uložen rovně (obr.10).

8. Zapojte kabel a ujistěte se, že jsou kabely správně spojeny (obr.9):

-bílý: mínus

-oranžový: plus

9. Nainstalujte ochranný kryt a upevněte ho šrouby (obr.8).

6.5. Výměna senzoru dvířek

! Dveřní senzor patří mezi ochranné prvky pece. Nesmí se s ním manipulovat.  V případě výměny senzoru, vyzkoušejte jestli nový senzor správně funguje.

Senzor je uložen na spodní straně dveří a určuje pozici dveří. V případě přehřátí pece, může dojít k nefunkčnosti senzoru a tím pádem nebudeme informováni o tom, že jsou dveře zavřené.

Výměna:

1. Vypněte pec hlavním spínačem a odpojte z přívodu elektrického proudu.

2. Nechte pec ochladit.

3. Otevřete pec dokořán a uvolněte šrouby (obr.18).

! Nebezpečí úrazu!

Pružiny jsou napjaté a proto je přidržujte během uvolňování šroubů.

4. Vyhákněte pružiny ze dveří (obr.19).

5. Jemně vytlačujte kovový kryt, dokud nedojde k uvolnění dveří (obr.20).

6. Vyjměte dveře (obr.21). Pružiny nechte na svých místech, aby nedošlo k jejich pomíchání.

7. Senzor (obr.22-A) můžete vyměnit pomocí kleští (obr.22).

8. Nasaďte dveře zpět a připevněte je šrouby.

9. Vyjměte pružiny a umístěte je do těla pece a pomocí rotace je dejte do správné pozice (obr.23).

10. Zahákněte pružiny do dveří (obr.24).

11. Zapojte pec do přívodu elektrického proudu a zapněte pec.

12. Zkontrolujte jestli spínač funguje správně:

- Vyberte rychlostní program

- Potvrďte teplotní prodlevu 30°C

- Zapněte vyhřívání

- Otevřete/zavřete dveře pece: Když jsou dveře zavřené indikátor stavu vyhřívání musí svítit červeně nebo zeleně a musí se zhasnout při otevření dveří.

6.6. Výměna zadní baterie

1. Vypněte pec hlavním spínačem a odpojte z přívodu elektrického proudu.

2. Nechte pec ochladit.

3. Uvolněte šrouby na operační jednotce (obr.25).

4. Vysuňte operační jednotku.

5. Odpojte páskový kabel (obr.26) a zmáčkněte svorky konektoru (obr.27).

6. Uvolněte horní šroub na krytu (obr.28).

7. Odstraňte horní kryt.

! Nedotýkejte se žádných součástek nebo letovaných bodů plošného článku!

8. Vyměňte baterii (obr.29). Dávejte pozor, aby jste baterii neumístili opačně (+ je nahoře).

! Když vracíte zpět horní kryt, ujistěte se, žádné součásti plošného spoje nejsou poškozeny!

9. Vraťte zpět horní kryt a zpevněte ho šrouby.

10. Otevřete svorky konektoru (obr.30).

11. Zapojte páskový kabel (obr.31).

12. Nasuňte operační jednotku zpět do pece a přišroubujte ji.

13. Zkontrolujte nastavení času tak, jak je popsáno v sekci 2.3.1 a podle potřeby resetujte.

6.7. „Err“ displej – ukazatel chyb

Regulátor je schopný rozpoznat a určit mnoho chybných situací během provozu pece. Chyby jsou hlášeny na horním displeji jako „Err“ (viz. sekce 11, seznam chyb).

Symbol „Err“ se zobrazí na displeji pokaždé, když se nestane to, co je naprogramované.

Zároveň se v případě chyby vypne vyhřívání pece.

! Nebezpečí popálení!

Nedotýkejte se pece v případě, že se na displeji objeví „Err“. Vypněte pec hlavním spínačem a nechte ji vychladnout.

7. Náhradní díly

Seznam náhradních dílů  (včetně objednacích čísel) najdete v příloze.

8.Standardní balení

1x  Magma předehřívací pec

1x  Keramická deska

1x  Návod na použití

1x  Seznam náhradních dílů

1x  Rukojeť set

9. Typ dodávky

Obj.č. 2300-0000 Magma, 230V, 50/60Hz

Obj.č. 2300-0500 Magma, 230V, 50/60Hz,

Z katalyzátorem pouze s obj.č. 2300-0001

10. Příslušenství

Obj.č. 2300-0001       Katalyzátor

Obj.č. 9-0003-5962    Vzdušný komín

Obj.č. 9-0003-6000    Rukojeť set

11. Seznam chyb

| Chyba | Možná příčina | Odstranění chyby |
| --- | --- | --- |
| Displej se po zapnutí hlavního spínače nerozsvítí. | ●Hlavní kabel není zapojen. ● Vypadlé pojistky v domě. ● Spálená přístrojová pojistka. | ● Zapojte hlavní kabel do elektrické sítě. ● Zkontrolujte domácí pojistky a v případě nutnosti je vyměňte. ● Zkontrolujte přístrojovou pojistku a v případě nutnosti ji vyměňte (viz. sekce 6.3). |
| Pokaždé, když se přístroj zapne, vypadnou pojistky v domě. | ● Nedostatečné napětí v místní elektrické síti. | ● Domácí pojistka musí mít minimálně 16A. |
| Na displeji se nezobrazí stav vyhřívání, přestože je vyhřívání zapnuté tlačítkem Stop/Start. | ●Dveře pece nejsou zavřené. ● Dveřní sensor vypadává. ● Nefunkční dveřní sensor. ● Vadný detekční vnitřní spínač pro otvírání dveří. | ● Zavřete dveře pece. ● Vyměňte dveřní sensor (viz. sekce 6.5.) ● Vyměňte dveřní sensor (viz. sekce 6.5.) ● Nechte opravit přístroj. |
| Displej ukazuje, průběh vyhřívání, ale pec nevyhřívá. | ● Vadný termoelektrický článek. ●.Vadná vyhřívací spirála. ● Vadná elektronika. | ● Vyměňte termoelektrický článek (viz. sekce 6.4). ● Nechte opravit přístroj. ● Nechte opravit přístroj. |
| Hodnota teploty na displeji zůstává stejná, I když pec dále vyhřívá. | ● Vadný termoelektrický článek. | ● Vyměňte termoelektrický článek (viz. sekce 6.4). |
| Příliš vysoká teplota, pec se přehřívá. | ● Vadný termoelektrický článek. ● Vadná elektronika | ● Vyměňte termoelektrický článek (viz. sekce 6.4). ● Nechte opravit přístroj. |
| Vypalovací program se zapne okamžitě při zapnutí pece. | ● Pec byla vypnuta dříve než byl ukončen program. K vypnutí pece došlo výpadkem elektrického proudu. | ● Před vypnutím pece počkejte dokud neskončí vyhřívací program nebo předčasně ukončete program tlačítkem Start/Stop. |
| Při režimu standby se zobrazuje špatně nastavený čas. | ●.Hodiny nejsou nastaveny. ● Baterie hodin je slabá. | ● Zkontrolujte hodiny a nastavte je (viz. sekce 2.3.1). ● Vyměňte baterii (viz. sekce 6.6). |
| Zobrazený licí čas je nesmyslný. | ● Špatný čas. | ● Zkontrolujte hodiny a nastavte je (viz. sekce 2.3.1). |
| Ukazatel roku bliká při každém zapnutí pece. | ● Baterie je vybitá. | ● Vyměňte baterii (viz. sekce 6.6). |
| Err1 - 4 | ● Vnější chyba. ● Vadný regulátor | ● Vypněte a ihned zapněte pec a opakujte přerušený program (např. Restartuje vyhřívací program). ● Nechte opravit přístroj. |
| Err 5 a 6 | ● Příliš chladných objektů umístěných do horké pece. ● Dveře byly otevřeny příliš dlouho. ● Uvolněný kabel termoelektronického článku. ●Vadný termoelektrický článek. | ● Restartuje vyhřívací program. ● Restartuje vyhřívací program. ● Zkontrolujte jestli je správně připojen vyhřívací kabel. Správně ho připojte. ● Vyměňte termoelektrický článek (viz. sekce 6.4). |
| Err 7 | ● Vadný termoelektrický článek. ● Pec byla chlazena stlačeným vzduchem a vyhřívací program probíhá ( teplota roste v důsledku žáru, který byl udržován uvnitř pece). | ● Vyměňte termoelektrický článek (viz. sekce 6.4). ● Nechte pec vychladnout. |

Informace pro uživatele

Následující informace Vám mají za úkol pomoci při správné obsluze a bezpečné práci s Magmou předehřívací pecí ve Vaší laboratoři.

! V prví řadě dodržujte návod na použití a poučte všechny uživatele přístroje, s ohledem na oblast použití. Upozorněte je na možná nebezpečí během práce a při vlastním obsluhování pece.

Tento návod mějte dostupný pro všechny uživatele.

A. Oblast použití

A.1. Správné použití

Magma předehřívací pec je určena pouze pro použití v zubních laboratořích, uměleckých dílnách a ve zlatnictvích. Předehřívací pec je určena pro vypalování vosků  a předehřívání licích forem. Pro modelování používejte pouze modelovací vosky  a modelovací plasty. Pouze proškolené osoby mohou používat přístroj. Pokud nebudou řádně proškolené, může dojít ke zhoršení kvality zpracovávaných materiálů a zároveň hrozí uživateli nebezpečí.

A.2. Nesprávné použití

Modelovací vosky a modelovací plasty nesmí být umístěny do pece přímo, ale musí být zaformovány v zatmelovaní hmotě.

A.3. Nastavení

Předehřívací pec je navržena tak, aby byla používána se sacím ventilátorem nebo digestoří.

Sací přístroje (digestoře) musí být v souladu s místními nařízeními a normami.

Sací přístroje (digestoře) musí být dimenzovány na zplodiny z materiálů, které jsou zpracovávány v peci  a případně na další zplodiny z jiných přístrojů, které jsou s digestoří používány.

Výpary nesmí unikat do místnosti.

Typ sacího přístroje volte podle typu vznikajících výparů. Podle typu výparů budete možná muset požádat o povolení v souladu s místními nařízeními.

Nebezpečné zplodiny, které se vytváří v peci mohou být výrazně zredukovány použitím katalyzátoru (příslušenství).

A. 4 Okolní podmínky

(v souladu s DIN EN 61010-1)

Přístroj může být používán pouze:

● v místnosti

● při nadmořské výšce do 2000 m.n.m.

● při teplotě mezi 5-40°C (41-104°F)*)

● při maximální vlhkosti 80% při teplotě 31°C (87,8°F), lineární změna vlhkosti na 50% při teplotě 40°C(104°F)

● s elektrickou sítí kde kolísání napětí není víc než 10% nominální hodnoty

● podle II. kategorie „nad napětí“

● podle 2. třídy znečištění

*) Mezi 5-30°C (41-86°F), přístroj může být použitý pouze při relativní vlhkosti do 80%. Při teplotě 31-40°C (87,8-104°F), je nutné snížit vlhkost úměrně tak, aby byla zajištěna funkčnost přístroje

( např. při teplotě 35°C (95°F) = 60% vlhkosti; při 40°C (104°F) = 50% vlhkosti). Přístroj by neměl pracovat při teplotě nad 40°C (104°F).

A.5. Okolní podmínky pro skladování a přepravu

Pro skladování a přepravu musí být dodržováno následující:

● Okolní teplota: -20-+60°C

● Maximální vlhkost: 80%

B. Upozornění na možná nebezpečí

„Domeček se šipkou“ – Jen pro použití v místnosti. Přístroj je navržen pro suché prostředí a nesmí být používán ve vlhku.

„!!!“ Přístroj nepoužívejte pokud není v souladu s místní elektrickou sítí! V případě, že je potřeba provést změnu v souladu s místní elektrickou sítí, tuto změnu může provést pouze autorizovaná osoba.

„!!!“ Přístroj může být používán jedině, když informace na typovém štítku souhlasí s místní elektrickou sítí.

„!!!“ Přístroj může být zapojen pouze do zástrčky, která je správně uzemněna.

„!“Pravidelně kontrolujte spojení a hadice (např. zástrčky) – jestli nejsou poškozené a nepodléhají stárnutí. V případě poškození nebo opotřebení je nutné provést serviz.

„!!!“ Před kontrolou a údržbou elektrických součástí přístroje odpojte přístroj od přívodu elektrického proudu.

„!!!“ Pec používejte pouze s keramickou deskou.

„!!!“  Pec musí být vyřazena z provozu, je-li muffle popraskaná a může tak dojít ke kontaktu s topným tělesem.

„!!“ Upozornění.

Nebezpečí popálení

Vnější části pece včetně dveří, mohou být horké.

„!!“ Varování.

Nebezpečí popálení

Dveře pece otvírejte pouze pomocí rukojeti.

!  Upozornění

Pokud nejsou vosky bezezbytku spáleny, může při otevření pece vyšlehnout plamen.

„!!“ Varování

Nebezpečí popálení

Používejte dlouhé kleště pro vyjmutí objektů z pece.

! Nenoste oblečení z umělých materiálů (např. silon). Vhodné jsou bavlněné oděvy.

Varování

Nebezpečí popálení!

Při práci s pecí noste vždy ochranné rukavice.

Varování

Při otevření horké pece, může z pece vyletět horký vzduch a proto vždy noste ochranné roušky.

„!!“ Když se na peci objeví „Err“ indikující přehřátí, nedotýkejte se pece! Vypněte ji hlavním spínačem a nechte ji vychladnout.

„!“ Upozornění

S pecí pracujte pouze v dobře větrané místnosti.

„!“ Výpary vznikající během vypalování vosku a vyhřívání objektů, musí být odstraněny sacím zařízením (digestoří). Obraťte se na výrobce vosků a formovacích hmot s žádostí o bezpečnostní listy a dodržujte všechny místní normy a pravidla pro práci s nebezpečnými výpary.

„!“ Pec může být umístěna pouze na ohnivzdorné a nevznětlivé podložce.

„!“ Nikdy do blízkosti pece nebo nad pec neumisťujte hořlavé nebo výbušné materiály.

„!!!!!“ Nikdy do blízkosti pece nebo nad pec neumisťujte hořlavé nebo výbušné tekutiny nebo plyny.

„!“ Nikdy v peci nevyhřívejte tekutiny.

B.1. Osobní ochranné pomůcky (OOP)

Toto doporučení je platné pouze pro tento výše popsaný přístroj.

Mohou vzniknout další nároky na osobní pomůcky vzhledem k jiným okolním podmínkám nebo k jiným použitým přístrojům, materiálům nebo spojením s prací s dalším přístrojem, které nebyly vzaty v úvahu.

Toto doporučení v žádném případě nezbavuje uživatele jeho povinnosti dbát na své zdraví a na bezpečnost práce.

C. Autorizované osoby

Magma předehřívací pec může být obsluhována  a udržována pouze autorizovanou osobou *) (proškoleným zubním technikem nebo zlatníkem). Magma nesmí být obsluhována horníkem.

*) Autorizované osoby jsou lidé, kteří jsou díky technickému proškolení, znalostem a zkušenostem jsou schopni obsluhovat přístroj správně vzhledem k tomu jaký výsledek je očekáván od přístroje. Tyto osoby znají všechna pravidla a jsou schopni rozpoznat potenciální nebezpečí při práci s pecí.

D. Příprava před zapojením

Před zapnutím pece zkontrolujte zásuvku a ujistěte se, že je opatřena minimálně 16A pojistkou.

E. Opravy

Jakoukoliv údržbu, která není popsána v kapitole 6, stejně jako jakékoliv opravy, musí být prováděny pouze kvalifikovaným elektrotechnikem nebo autorizovaným servizním technikem.

Všechny informace o nebezpečí v kapitolách

● 6  “Čištění a údržba”

a

● B “Nebezpečí a varování”

musí být respektovány.

Vnitřní součásti přístroje mohou být odkryty pouze kvalifikovaným elektrotechnikem nebo autorizovaným servizním technikem.

F. Informace o likvidaci

F.1. Likvidace přístroje

Přístroj může být zlikvidován pouze kvalifikovaným speciálním likvidačním oddělením. Likvidátor musí být informován o možných nebezpečích spojených s přístrojem.

F.1.1. Likvidace pro členy Evropské unie

Aby bylo udržováno a chráněno životní prostředí, aby se zamezilo kontaminaci životního prostředí a pro využití recyklovatelných materiálů, ustanovila Evropská komise směrnice na základě kterých musí výrobce přijmout zpět elektrické přístroje a správně je zlikvidovat a recyklovat. Přístroje v Evropské unii označené „přeškrtnutou popelnicí“ nesmí být odhazovány do běžného odpadu.

Další informace týkající se správné likvidace, najdete na www.renfert.com.

F.2. Izolační materiál

! Částice izolačních materiálů zachycené mezi mufflí a vlastní pecí jsou zdraví nebezpečné v případě vdechnutí!

! Vždy noste ochranné dýchací pomůcky během demontáže a montáže!

! Vždy noste ochranné rukavice během demontáže a montáže!

G. Technické údaje

Napětí:	 						230V, 50-60Hz

Příkon: 							1900 W

Hlavní vstupní pojistka: 			         12  A (T)

Teplotní rozpětí:                                               0°C-1100°C

Programovatelné rozpětí rychlosti vyhřívání:  0°C/min-9°C/min

Rozměry komory pece (VxŠxH): 	 		120 x 160 x 180mm

Rozměry (VxŠxH): 					 500 x 430 x 440 mm

Rozměry (vč. rukojeti a katalyzátoru) (VxŠxH):610 x430x 550 mm

Váha (prázdný přístroj): 			          cca. 30kg

H. Vyloučení zodpovědnosti

Firma Renfert s.r.o. odmítá jakékoliv nároky na záruku a na náhradu škody v případě, že:

● výrobek není  používán k účelům, které jsou popsány v návodu na použití

● je výrobek z jakýchkoliv důvodů  pozměněn jinak než udává návod na použití

● je výrobek opravován jinou než autorizovanou osobou nebo pokud nejsou na opravu použity originální náhradní díly Renfert

● je výrobek používán i přes zjištění bezpečnostní závady

● je výrobek vystavován mechanickým nárazům nebo pádu na zem

I. Záruka

Při správném používání přístroje - firma Renfert poskytuje 3 roky záruky na Magma předehřívací pec.

Pro uznání záruky je kupující povinen prokázat se platnou kupní smlouvou (fakturou, záručním listem).

Části přístroje podléhající  přirozenému opotřebování (např. termoelektrický článek, atd.) nejsou zahrnuty do záruky.

Renfert poskytuje záruku na vyhřívací muffli (vložku pece) po dobu 3 let nebo maximálně na 6000 hodin provozu.

Firma Renfert se vzdává zodpovědnosti v případě: nesprávného používání, nedodržování návodu na použití, špatné údržby, nesprávného připojení, v případě oprav neautorizovanou osobou a při použití neoriginálních náhradních dílů a při neobvyklých případech, které nejsou v souladu s návodem na použití. Původní záruka  není platná po uplynutí 3let.

EC prohlášení o shodě

My,

firma Renfert GmbH/78247 Hilzingen/Germany, zde potvrzujeme, že popsaný přístroj  - Magma,

objednací číslo:

2300-0000/2300-0500

je v souladu s následujícími Evropskými směrnicemi:

2006/95/EC

Směrnice týkající se elektronických přístrojů se specifickým napětím (směrnice pro nízké napětí)

2004/108/EC

Směrnice týkající se elektromagnetické slučitelnosti

Následující standardy jsou také v souladu s přístrojem:

EN 61010-1:2001

EN 61010-2-010:2003

EN 61326:1997

Hilzingen, dne 13.12.2006