Mikromotor Marathon Multi 600

Odkazy se vztahují na obrázky v originálním návodu.

# 1 Kompletní sada

Ujistěte se, že dodávka je kompletní (dodávka obsahuje všechny komponenty pro stolní i kolenní variantu).

  - Stolní varianta (SDE-S60) – obrázek č. 1

- Zdrojová jednotka (SDE-S60/L60)

- Stojánek zdrojové jednotky

- Násadec (SDE-BH60)

- Stojánek násadce

- Nožní spínač (FS60)

  - Kolenní varianta (SDE-L60) – obrázek č. 2

- Zdrojová jednotka (SDE-S60/L60)

- Držák kolenní varianty

- Násadec (SDE-BH60)

- Stojánek násadce

  - Pomocné nástroje – obrázek č. 3

- Klíč na kleštinu

- Tyčinka o průměru 2,35 mm

## Síťový přívod

  - Zkontrolujte štítek se síťovými údaji na zadní části přístroje (AC 200 ~ 240 V, 50/60 Hz nebo AC 100 ~ 120 V, 50/60 Hz).

  - Používejte pouze pojistku s povoleným elektrickým napětím vhodným pro tento typ držáku na pojistku (2,0 A, 250 V).

Upozornění

1 Nikdy nezapojujte/neodpojujte kabel do/ze sítě mokrýma rukama! Hrozí úraz elektrickým proudem.

## 2 Ujistěte se, že zásuvka je uzemněná.

## Instalace

  - SDE-S60 je stolní varianta přístroje

  - SDE-L60 je kolenní varianta přístroje

Upozornění

1 Zdrojová jednotka musí být umístěna na pevné rovné ploše.

2 Přístroj používejte v místnosti s pokojovou teplotou (0 ~ 40°C). Přístroj nesmí být umístěn v nadměrně prašném, teplém či vlhkém prostředí! Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

## Montáž a zapojení do sítě

  - Stolní varianta (SDE-S60)

    - Postavte zdrojovou jednotku (1) do stojánku (14) a zajistěte šroubky. Při utahování stále pevně tiskněte spouštěcí panel kolenního ovládání dle obrázku č. 6.

    - Zapojte kabel elektromotoru (20) do příslušného konektoru (10) v zadní části přístroje a utáhněte pojistnou matku – obrázek č. 7.

    - Zapojte kabel nožního spínače (15) do příslušného konektoru (11) v zadní části přístroje – obrázek č. 7.

    - Zapojte síťový kabel (22) do příslušného konektoru (13) v zadní části přístroje – obrázek č. 7.

Upozornění

1 Po upevnění zdrojové jednotky do stojánku se ujistěte, že panel kolenního ovládání je zcela stisknut.

2 Ujistěte se, že šroubky jsou pevně utaženy, a s přístrojem se tak dá bezpečně pracovat.

3 Před zapojením do sítě se ujistěte, že všechny kabely jsou správně zapojeny na svých místech.

  - Kolenní varianta (SDE-L60)

    - Upevněte držák kolenní varianty (9) pomocí šroubků na vhodné místo pro kolenní ovládání – pod desku stolu dle obrázku č. 9.

Doporučené umístění držáku kolenní varianty: 530 ~ 580 mm nad zemí (pro lidi menšího vzrůstu níže, nastavte dle potřeby).

    - Zdrojovou jednotku řádně připevněte na držák dle obrázku č. 9.

    - Zapojte kabel elektromotoru (20) do příslušného konektoru (10) v zadní části přístroje a utáhněte pojistnou matku – obrázek č. 10.

    - Zapojte síťový kabel (22) do příslušného konektoru (13) v zadní části přístroje – obrázek č. 10.

Upozornění

Je důležité, abyste šroubky držáku kolenní varianty ke stolu řádně utáhli tak, aby nepřečnívaly!

## Příslušenství (obrázek č. 12)

- Zdrojová jednotka

- Regulátor otáček

- Spínač pro výběr ručního/nožního ovládání (Hand/Foot)

- Spínač pro výběr směru otáčení (Rev./Fwd.)

- Spínač elektromotoru, režim konstantních otáček – tempomat (Motor/Auto cruise)

- Displej s ukazatelem otáček

- Hlavní spínač

- Panel pro kolenní ovládání

- Držák kolenní varianty

- Konektor pro zapojení kabelu elektromotoru

- Konektor pro zapojení kabelu nožního spínače

- Držák na pojistku

- Konektor pro zapojení síťového kabelu

- Stojánek na zdrojovou jednotku

- Nožní spínač

- Tyčinka o průměru 2,35 mm

- Kleština

- Upínací pouzdro kleštiny

- Elektromotor

- Kabel elektromotoru

- Stojánek na násadec

- Síťový kabel

- Pomocné nástroje

## Než začnete pracovat

  - Při zapojování elektromotorového násadce a nožního spínače musí být hlavní spínač (7) nastaven v poloze „0“ – vypnuto, obrázek č. 13.

  - Pokud je spínač pro výběr ručního/nožního ovládání (3) vypnutý (příslušná kontrolka nesvítí), rychlost otáček elektromotoru můžete regulovat ručně pomocí regulátoru (2) v rozmezí 1 000 ~ 50 000 ot./min, obrázek č. 13.

  - Stisknutím spínače pro výběr ručního/nožního ovládání (3) můžete regulovat rychlost otáček pomocí panelu pro kolenní ovládání (8) či nožním spínačem (15), obrázek č. 13.

  - Pro kolenní/nožní ovládání stiskněte spínač elektromotoru (5), rozsvítí se oranžová kontrolka. Pokud je panel pro kolenní ovládání (8)/nožní spínač (15) po dvě vteřiny v téže pozici, otáčky elektromotoru zůstanou konstantní. Tento režim přerušíte opětovným stisknutím panelu pro kolenní ovládání (8)/nožního spínače (15), obrázek č. 13.

  - Rychlost otáček elektromotoru můžete regulovat pomocí panelu pro kolenní ovládání (8) či nožním spínačem (15) v rozmezí 1 000 ~ 50 000 ot./min.

  - Pokud je spínač pro výběr směru otáčení (Rev.) (4) vypnutý (příslušná kontrolka nesvítí), elektromotor se otáčí proti směru hodinových ručiček.

  - Tyčinku o průměru 2,35 mm vyjmete otočením upínacího pouzdra kleštiny po směru hodinových ručiček. Rotační nástroj/tyčinku opět upevníte otočením upínacího pouzdra kleštiny proti směru hodinových ručiček, obrázek č. 14.

Upozornění

1 Při rychlosti nad 40 000 ot./min. pracujte pouze s doporučenými rotačními nástroji.

2 Před vložením do kleštiny rotační nástroj/tyčinku o průměru 2,35 mm řádně očistěte.

3 Po výměně rotačního nástroje/tyčinky se před spuštěním elektromotoru ujistěte, že jste nástroj/tyčinku do kleštiny řádně upevnili.

4 Při spuštěném elektromotoru NEnastavujte upínací pouzdro kleštiny. Hrozí poškození přístroje.

5 Pokud s násadcem nepracujete, nechte v kleštině tyčinku o průměru 2,35 mm.

## 6 Při práci vždy pokládejte násadec do stojánku na násadec. Pozor, abyste násadec neupustili na zem!

## Pracovní postup

- Zapojte síťový kabel do sítě.

- Nastavte regulátor otáček (2) do nejnižší polohy.

- Zapněte hlavní spínač (7).

- Stiskněte spínač elektromotoru (5).

- Nastavte regulátor otáček (2) na požadované otáčky.

- Pokud budete regulovat rychlost pomocí panelu pro kolenní ovládání (8)/nožního spínače (15), stiskněte spínač pro výběr ručního/nožního ovládání (3).

- Elektromotor vypnete opětovným stisknutím spínače elektromotoru (5).

Upozornění

1 Při řezání a broušení používejte ochranné brýle a ochranný štít.

2 Nepřekračujte maximální rychlost (50 000 ot./min.), hrozí zranění a poškození přístroje.

3 Při práci se nikdy nedotýkejte upínacího pouzdra kleštiny.

4 Pozor, abyste neupustili násadec či zdrojovou jednotku na zem!

5 Před odpojením ze sítě se ujistěte, že jste elektromotor řádně vypnuli stisknutím spínače elektromotoru.

6 Pokud s přístrojem nepracujete, odpojte ho ze sítě.

## Péče a údržba

  - Vyjmutí a namontování kleštiny

    - Vyjměte kleštinu otáčením proti směru hodinových ručiček. Pokud to nelze udělat ručně, použijte příslušné pomocné nástroje. (obrázek č. 19)

    - Při zpětném smontování upevněte do násadce nejprve kleštinu, poté tyčinku o průměru 2,35 mm. Kleštinu pevně utáhněte otáčením po směru hodinových ručiček. Pro uvolnění tyčinky otočte proti směru hodinových ručiček.

  - Rozmontování upínacího pouzdra kleštiny a elektromotoru

    - Upínací pouzdro kleštiny a elektromotor rozmontujete otáčením upínacího pouzdra kleštiny proti směru hodinových ručiček. (obrázek č. 20)

  - Rozmontování elektromotoru a jeho kabelu

    - Kabel elektromotoru odmontujete otáčením elektromotoru proti směru hodinových ručiček. (obrázek č. 21)

Upozornění

1 Před smontováním kleštinu i tyčinku o průměru 2,35 mm vyčistěte. Doporučujeme to provést jednou týdně.

2 Pozor, abyste neznečistili upínací pouzdro kleštiny a elektromotor!

3 Elektromotor může rozmontovávat pouze pověřená osoba, jinak hrozí poškození přístroje. (obrázky č. 20, 21)

## Technické údaje

  - Poruchy

| Kód poruchy | Název poruchy | Příčina |
| --- | --- | --- |
| „1E“ | Porucha senzoru elektromotoru | Senzor elektromotoru je poškozen Kabel elektromotoru je odpojen Kabel elektromotoru je poškozen |
| „2E“ | Porucha uzavření elektromotoru | Kleština je povolená Násadec je poškozen Násadec je elektricky poškozen |
| „3E“ | Vysoký proud | Přístroj je přetížen Kabel elektromotoru/síťový kabel je poškozen nebo způsobuje zkrat |
| „4E“ | Vysoké napětí | Síťový přívod nefunguje, jak by měl Obvod zdrojové jednotky je porušen |
| „5E“ | Přehřátí | Přístroj je přetížen Přístroj pracujte v prostředí s příliš vysokou teplotou |
| „6E“ | Porucha otáčení elektromotoru | V elektromotoru došlo k vibracím Elektromotor se najednou přestal otáčet |
| „7E“ | Porucha automatické kontroly | Připojení zdrojové jednotky je porušeno Paměť zdrojové jednotky je poškozena |
| „8E“ | Porucha vnitřního obvodu | Vnitřní obvod přístroje je poškozen |

  - Režim kontroly

Pokud při zapnutí přístroje hlavním spínačem držíte zároveň spínač pro výběr směru otáčení (Rev.) (4) a spínač elektromotoru (5), přepnete přístroj do režimu kontroly – 2 vteřiny po zapnutí přístroje se ozvou zvuková znamení. Otáčením regulátoru otáček (2) měníte jednotlivé možnosti režimu kontroly – „Sc“, „dc“, „Hc“, „Fc“, „nc“ a „rc“.

| Režim | Funkce | Kontrola |
| --- | --- | --- |
| „Sc“ | Spínač | Stisknutím každého spínače na přístroji (vždy se rozsvítí příslušná kontrolka) se přesvědčíte, že přístroj je v pořádku. |
| „dc“ | Displej | Stisknutím spínače pro výběr směru otáčení (Rev.) (4) (displej se rozsvítí – 7 „čárek“) se přesvědčíte, že displej je v pořádku. |
| „Hc“ | Senzor elektromotoru | Stisknutím spínače pro výběr směru otáčení (Rev.) (4) se na displeji rozsvítí 1 – 2 „čárky“. Ručním otáčením elektromotoru (pozice „čárek“ na displeji se mění, vždy střídavě 1 „čárka“, 2 „čárky“ atd.) se přesvědčíte, že senzor elektromotoru je v pořádku. Režim ukončíte opětovným stisknutím spínače pro výběr směru otáčení (Rev.). |
| „Fc“ | Nožní spínač | Šlapáním na nožní spínač se na displeji postupně objevují hodnoty 0 ~ 9, A ~ F. Pokud šlapete na nožní spínač jen lehce, svítí kontrolka spínače pro výběr ručního/nožního ovládání, pokud na něj šlapete na doraz, je tato kontrolka zhasnutá. Tímto se přesvědčíte, že nožní spínač je v pořádku. Režim ukončíte opětovným stisknutím spínače pro výběr ručního/nožního ovládání. |
| „nc“ | Panel pro kolenní ovládání | Stiskněte spínač pro výběr ručního/nožního ovládání a lehce stlačujte panel pro kolenní ovládání (na displeji postupně objevují hodnoty 0 ~ 9, A ~ F). Pokud stlačujete panel jen lehce, svítí kontrolka spínače pro výběr ručního/nožního ovládání, pokud jej stlačujete na doraz, je tato kontrolka zhasnutá. Tímto se přesvědčíte, že panel pro kolenní ovládání je v pořádku. Režim ukončíte opětovným stisknutím spínače pro výběr ručního/nožního ovládání. |
| „rc“ | Návrat do hlavního režimu | Režim kontroly ukončíte stisknutím spínače pro výběr směru otáčení (Rev.). |

  - Technická data

    - Zdrojová jednotka

- Model: SDE-S60/L60

- Síťový přívod: AC 200 ~ 240 V, 50/60 Hz; AC 100 ~ 120 V, 50/60 Hz

- Hmotnost: 2,9 kg

- Rozměry: 94 mm (šířka) x 268 mm (délka) x 228 mm (výška)

    - Násadec

- Model: SDE-BH60

- Rychlost: 1 000 ~ 50 000 ot./min

- Hmotnost: 230 g (bez kabelu elektromotoru)

- Rozměry: 159 mm (délka) x 27 mm (průměr)

- Délka kabelu: 1,4 m

    - Nožní spínač

- Model: FS60

- Hmotnost: 384 g

- Délka kabelu: 1,8 m

    - Stojánek zdrojové jednotky

- Hmotnost: 152 g

- Rozměry: 122 mm (šířka) x 268 mm (délka) x 30 mm (výška)

    - Stojánek násadce

- Hmotnost: 68 g

- Rozměry: 60 mm (šířka) x 110 mm (délka) x 45 mm (výška)

  - Řešení problémů

| Porucha | Kontrola | Oprava |
| --- | --- | --- |
| Kontrolka hlavního spínače nesvítí. | Ujistěte se, že je síťový kabel řádně zapojen. | Řádně zapojte síťový kabel. |
|  | Zkontrolujte pojistku. | Vyměňte prasklou pojistku. Pokud nová pojistka opět praskne, nechte přístroj opravit. |
|  | Zkontrolujte, zda hlavní spínač řádně funguje. | Pokud hlavní spínač nefunguje, nechte přístroj opravit. |
| Elektromotor nefunguje. | Na displeji je zobrazeno „1E“ | Zkontrolujte, zda je kabel elektromotoru řádně zapojen. | Řádně zapojte kabel elektromotoru. Pokud se na displeji zobrazuje stále tatáž chyba, vyměňte kabel elektromotoru. |
|  | Na displeji je zobrazeno „2E“ | V režimu kontroly zkontrolujte (možnost „Hc“), zda je senzor elektromotoru v pořádku. | Pokud senzor v pořádku není, je poškozen kabel elektromotoru nebo senzor elektromotoru. Nechte opravit. |
|  | Na displeji je zobrazeno „3E“ | Zkontrolujte, zda není povolená kleština. | Pokud je kleština povolená, utáhněte ji. Pokud se zobrazuje stále tatáž chyba, nechte opravit. |
|  | Na displeji je zobrazeno „4E“ | Ujistěte se, že síťový přívod odpovídá požadovaným hodnotám (AC 200 ~ 240 V, 50/60 Hz nebo AC 100 ~ 120 V, 50/60 Hz). | Zkontrolujte, zda přístroj při zapojení do požadované sítě funguje. Pokud ne, nechte ho opravit. |
|  | Na displeji je zobrazeno „5E“ | Zkontrolujte, zda není přístroj přetížen. | Přístroj nechte asi 10 minut vypnutý a pak ho znovu zapněte. Pokud se zobrazuje stále tatáž chyba, nechte opravit. |
|  |  | Zkontrolujte, zda není v okolí přístroje příliš vysoká teplota. | Pokud je v okolí přístroje příliš vysoká teplota, přemístěte přístroj do prostředí s pokojovou teplotou (0 ~ 40°C). |
|  |  | Zkontrolujte, zda je v pořádku teplotní senzor. | Pokud teplotní senzor v pořádku není, nechte ho opravit. |
|  | Na displeji je zobrazeno „6E“ | Zkontrolujte, zda není povolená kleština. | Pokud je kleština povolená, utáhněte ji. |
|  |  | Zkontrolujte (ručně), zda se rukojeť násadce otáčí. | Pokud se násadec neotáčí, hřídel elektromotoru je poškozena, nechte opravit. |
|  | Na displeji je zobrazeno „7E“ | Přístroj odpojte ze sítě a znovu zapojte. | Pokud se zobrazuje stále tatáž chyba, nechte opravit. |
|  | Na displeji je zobrazeno „8E“ | Zkontrolujte, zda se elektromotor otáčí i po vypnutí spínačem. | Přístroj vypněte a znovu zapněte. Pokud se zobrazuje stále tatáž chyba, nechte opravit. |
| Nožní spínač nefunguje. | Ujistěte se, že je kabel nožního spínače řádně zapojen. | Řádně zapojte kabel nožního spínače. |
|  | V režimu kontroly (možnost „Fc“) zkontrolujte, zda je nožní spínač v pořádku. | Pokud je nožní spínač poškozen, nechte ho opravit nebo ho vyměňte. |
| Panel pro kolenní ovládání řádně nefunguje. | V režimu kontroly (možnost „nc“) zkontrolujte, zda je panel pro kolenní ovládání v pořádku. | Pokud panel pro kolenní ovládání řádně nefunguje, seřiďte ho v režimu Seřízení magnetického senzoru. Pokud se zobrazuje stále tatáž chyba, nechte opravit zdrojovou jednotku. |
| Násadec je při práci přehřátý. | Kuličková ložiska jsou poškozena. | Nechte násadec opravit. |
| Násadec nadměrně vibruje a způsobuje hluk. | Ujistěte se, že je kleština čistá. | Rozeberte příslušnou část násadce a kleštinu pořádně vyčistěte. |
|  | Zkontrolujte, zda je v kleštině vhodná tyčinka o průměru 2,35 mm/rotační nástroj. | Pro vysoké otáčky používejte jen speciální doporučené tyčinky/rotační nástroje. |
|  | Zkontrolujte zda není rotační nástroj/tyčinka poškozen(a). | Vyměňte rotační nástroj/tyčinku. |
|  | Zkontrolujte, zda jsou v pořádku kuličková ložiska. | Nechte násadec opravit. |
| Tyčinka o průměru 2,35 mm je uvolněná. | Zkontrolujte, zda není kleština povolená. | Pokud je kleština povolená, utáhněte ji. |