ELEKTRONICKÝ SVAŘOVACÍ PŘÍSTROJ STERILIZAČNÍCH FÓLIÍ

# MILLSEAL

## OBSAH  MANUÁLU

### ÚVOD………………………………………………………………………………………………..3

Příslušné evropské normy…………………………………………………………………………3

Účel použití..………………………………………………………………………………………3

Význam použití návodu……………………………………………………………………………4

Všeobecné pokyny…………………………………………………………………………………4

### OBSAH  BALENÍ……………………………………………………………………………………5

Rozměry a váha…………………………………………………………………………………….5

Popis obsahu………………………………………………………………………………………..5

### POPIS VÝROBKU…………………………………………………………………………………..6

Všeobecná charakteristika………………………………………………………………………….6

Rozkresy……………………………………………………………………………………………6

INSTALACE………………………………………………………………………………………….7

Technické údaje…………………………………………………………………………………….7

Všeobecné bezpečnostní opatření…………………………………………………………………..7

Elektrické připojení…………………………………………………………………………………8

Uložení rolí………………………………………………………………………………………….8

### PROVOZ………………………………………………………………………………………………9

PŘÍPRAVA  MATERIÁLU  URČENÉHO  KE  SVAŘOVÁNÍ………………………………….10

Předběžná informace……………………………………………………………………………….10

Manipulace s materiálem…………………………………………………………………………..10

Čištění nástrojů…………………………………………………………………………………….10

Zabalený materiál………………………………………………………………………………….11

### DODATEK A – TECHNICKÉ PARAMETRY…………………………………………………...12

Souhrnná tabulka………………………………………………………………………………….12

Bezpečnostní předpisy…………………………………………………………………………….12

### DODATEK C – ÚDRŽBA………………………………………………………………………….13

Všeobecné pokyny…………………………………………………………………………………13

Čištění………………………………………………………………………………………………13

Výměna nožů……………………………………………………………………………………….13

Výměna tepelné pojistky……………………………………………………………………..…….13

### DODATEK D – ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ……………………………………………………………14

DODATEK F – SHÉMA ZAPOJENÍ………………………………………………………………15

DODATEK G – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ………………………………………………………..16

DODATEK  Z – ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY………………………………………………………..17

#### ÚVOD

Vážený zákazníku, velmi nás těší, že jste se rozhodl pro výrobek fy M.O.COM a doufáme,že tento přístroj splní veškeré Vaše požadavky.

V této příručce najdete všechny potřebné informace k použití přístroje.

VAROVNÉ SYMBOLY  POUŽITÉ V TÉTO PŘÍRUČCE

### UPOZORNĚNÍ

Dávejte pozor  pokyny důležité při instalaci, použití a údržbě !

POZOR

Tento symbol poukazuje na možné poškození předmětů. Postupujte vždy dle udaných

pokynů, aby se zabránilo škodám na materiálu, přístroji nebo majetku !

NEBEZPEČÍ

Tento symbol upozorňuje na možné nebezpečí osob. Dbejte předepsaných postupů, aby se

vyloučila možnost  zranění uživatele nebo třetí osoby!

#### PŘÍSLUŠNÉ EVROPSKÉ NORMY – důležité pokyny

Výrobek uváděný v této příručce byl konstruován v souladu s nejvyšším bezpečnostním standardem a pro obsluhu je vyloučeno jakékoliv nebezpečí, pokud bude postupovat dle následujících pokynů.

Výrobek odpovídá normě  89/336/EWG a  73/23/EWG ( a následným aktualizacím ).

#### ÚČEL POUŽITÍ

Přístroj je určen pro profesionální použití a smí být užíván jen pro to upotřebení, pro které byl vyprojektován; to znamená pro tepelné svařování a stříhání laminátových fólií, určených pro sterilizaci (papír/propylén).

UPOZORNĚNÍ

Přístroj je určen pro svařování výše uvedených fólií, žádné jiné druhy nesmí být použity!

POZOR

Používání přístroje je povoleno výhradně kvalifikovanému personálu.

V žádném případě nesmí přístroj používat a obsluhovat nevyškolená osoba.

UPOZORNĚNÍ

Informace, které jsou obsaženy v příručce, mohou být změněny bez předběžného oznámení.

Firma M.O.COM není odpovědná za přímé , nepřímé, případné nebo následné poškození              nebo jiné

škody ohledně dopravy nebo použití.

Je zakázáno jakékoliv zneužití předložených informací fy.M.O.COM,jakož i písemné

certifikace!

M.O.COM je registrovaná značka M.O.COM.SRL.

VÝZNAM POUŽITÍ NÁVODU

Předložená příručka má za úkol dodat pokyny pro :

- všeobecné znalosti o daném výrobku ;

- správnou instalaci ;

- jisté a účelné použití ;

- zacházení s nástroji a materiály, určenými pro sterilizaci ;

Kromě toho najdete v dodatku :

- technické parametry výrobku ;

- údržba přístroje ;

- analýza problémů a jejich řešení ;

- další informace

#### VŠEOBECNÉ POKYNY

Výrobek musí být vždy  používán odpovídajícím způsobem dle předložené příručky a

předepsaných postupů a nikdy pro jiné účely než je určeno.

POZOR

Uživatel je zodpovědný za splnění povinností souvisejících s instalací a provozem

přístroje. Pokud není přístroj bezchybně instalován a udržován odpovídajícím způsobem,

neodpovídá výrobce za eventuální rozbití, provozní poruchy nebo škody na předmětech či

případné úrazy obsluhujícího personálu !

Aby se zamezilo nebezpečným situacím, při nichž by mohlo dojít ke škodám vůči personálu nebo materiálu, je třeba dodržovat následující bezpečnostní opatření :

- Používejte výhradně doporučené čistící prostředky !

- Nenalévejte žádnou  kapalinu nebo hořlavou látku na přístroj !

- Nepoužívejte přístroj v blízkosti plynu nebo výbušných par !

#### NEBEZPEČÍ

Před každou údržbou nebo čistícím zásahem vždy vypněte přívod el.proudu !!!

- Ujistěte se, že elektrické připojení odpovídá platným legislativním předpisům a rovněž

uzemnění el.přívodu !

- Neodstraňujte žádné polepy nebo štítky, pokud je nutné zažádejte o nové !

- Používejte výhradně originální náhradní díly !

POZOR

ZA NEDODRŽENÍ VÝŠE UVEDENÝCH POKYNŮ VÝROBCE NEODPOVÍDÁ !!!

#### OBSAH  BALENÍ

### Rozměry a váha : balení

Celková váha    cca 8kg

Upozornění:

Při přejímce výrobku zkontrolujte,

zda balení není viditelně poškozeno !

Poté co jste balení otevřeli, zkontrolujte zda :

- zásilka odpovídá specializaci objednávky

( viz přiložené doklady )

- není žádné zřetelné poškození

Upozornění :

V případě špatné dodávky, chybějících dílů nebo jakéhokoliv poškození informujte prosím

neprodleně a výhradně Vašeho dodavatele !!!

#### POPIS  OBSAHU

- SVAŘOVACÍ  PŘÍSTROJ

- SIŤOVÝ KABEL

(poz.1)

- PŘÍRUČKA UŽIVATELE

(poz.2)

- ZÁRUČNÍ LIST

(poz.3)

UPOZORNĚNÍ

Záruční list uschovejte dohromady s prodejním dokladem (fakturou) na výrobek !!!

#### POPIS  VÝROBKU

Millseal je nový svařovací přístroj fy M.O.COM,který představuje přirozené doplnění řady parních sterilizátorů Millenium pro odborné použití.

Jedná se o přístroj s příjemným designem a malou potřebou pracovního místa, u něhož se spojuje jednoduchá obsluha s vysokou spolehlivostí i při častějším provozu.

Millseal představuje zároveň zajímavou nabídku pro všechny uživatele, kteří potřebují profesionální přístroj s dobrým poměrem kvality - ceny a výkonu.

Všeobecné parametry :

Millseal je elektronicky ovládaný svařovací přístroj s šířkou sváru 12mm. Tento bezpečně snáší sterilizační proces v moderním přístroji, vybaveném frakciovaným předvakuem a zaručuje sterilitu jednotlivých balení.

Díky tepelné pojistce, integrované v odporu, následuje účinná kontrola zahřátí svařovacího tělesa, čímž je garantován vysoký a konstantní výkon.

Ochranná skříňka z plastu a kovu umožňuje sloučit  ergonomický a elegantní  způsob svařování na vysoké úrovni hygieny, nízkou hmotnost, malé rozměry, jakož i dosažení mimořádné odolnost a spolehlivosti.

To, co přístroj nabízí s perfektním výsledkem odpovídá nejen denním požadavkům lékařského prostředí, ale i požadavkům na čistotu a hygienu ordinací.

UPOZORNĚNÍ

Popis bezpečnostních předpisů najdete v PŘÍLOZE A (technické parametry)

ROZKRESY

#### INSTALACE

Pro bezporuchový provoz  svařovacího přístroje je prvním a základním prvkem jeho kvalitní  odborná instalace; tímto způsobem se vyloučí možné poruchy přístroje a poškození.

Proto Vás žádáme, abyste pokyny, uvedené v průběhu této kapitoly svědomitě dodržovali.

UPOZORNĚNÍ

Technická zákaznická služba M.O.COM (viz příloha Z) je Vám k dispozici pro všechny

případy a další  informace.

#### TECHNICKÉ  ÚDAJE

Rozměry a váha svařovacího přístroje :

- max.šířka			497 mm

- max.hloubka          		394 mm (bez role)

- max.výška                                239 mm (bez role)

- celková váha             		    7 kg   (bez role)

Maximální rozměr papír / polypropylénové role pro svařování :  průměr = 200 mm , šířka = 300 mm

Elektrické parametry :

- napětí	    		           220 – 240 V, 50 Hz

- výkon			           100 W – 0,45A

DATUM VÝROBY NAJDETE NA zadní straně přístroje !

POZOR

Elektrické připojení musí být opatřeno zemnícím jištěním !!!

#### VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

*      Svařovací přístroj instalujte na rovnou plochu a nechejte dostatečný manipulační prostor a

mezeru pro odvětrání.

Ujistěte se, že pevnost nosné plochy je dostatečně stabilní, aby unesla váhu přístroje a rolí. (max.12kg).

*      Neinstalujte přístroj v blízkosti umyvadla nebo dřezu, aby se vyloučila možnost kontaktu s

s vodou nebo kapalinou;  což by mohlo představovat možnost vzniku krátkého spojení či

jiné nebezpečí.

*      Neinstalujte přístroj ve vlhkém nebo špatně větrané místnosti.

*      Neinstalujte přístroj v místnosti, v nichž je předpoklad vzniku plynu nebo hořlavých nebo

výbušných par.

*      Instalujte přístroj tak, aby přívodní kabel v celém svém průběhu do zástrčky v přístroji nebyl

přelomený nebo přetočený.

#### ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Přístroj musí být připojen v souladu s platnými předpisy, dle jeho odpovídajícímu výkonu a musí být vybaven zemnícím jištěním.

Zástrčka musí být chráněna vhodným způsobem pomocí volícího spínače, který je vybaven magnetotepelným  diferenciálním vypínačem.

Napojte dodaný přívodní kabel do síťové zdířky na zadní straně přístroje !!!

#### Upozornění

Přístroj používejte výhradně pouze s dodaným přívodním kabelem; za případnou záměnu

Zástrčky zodpovídá výhradně uživatel !!!

Napojte přívodní kabel přímo do zástrčné zdířky !!!

Nepoužívejte  ŽÁDNÉ prodlužovací šňůry, mezizásuvky nebo jiné přídavné zařízení !!!

#### ULOŽENÍ ROLÍ

Vyjměte držák rolí, nasuňte roli a zastrčte držák i s rolí zpět na své místo, přičemž papírová strana je vespod a polypropylénová průhledná folie je otočena nahoru, tak jak je vidět na obrázku.

PROVOZ

Zapněte přístroj pomocí síťového spínače na zadní straně svařovačky.Vypínač svítí a LED kontrolka zůstává vypnuta.

Odporové těleso je vyhříváno a teplota stoupá.Jakmile je dosažena požadovaná pracovní hodnota teploty,rozsvítí se LED kontrolka na přední straně ( barva ZELENÁ ).

Svařování sterilizačních fólií probíhá ve třech stupních :

- Vložení papírové fólie

Vložte papírovou fólii do mezery mezi vrchní řezací lištou a krytem topného tělesa, přibližně uprostřed a táhněte požadovanou délku fólie ve směru šipky.

- Svaření jednoho konce a řezání

Zdvihněte svařovací páku ( ve směru šipky ) a držte tak dlouho, dokud nezazní akustický signál a

LED kontrolka nezmění barvu ( červená ) ; nechejte páku nadále nahoře a pohybem jezdícího

nože uřežete požadovanou délku fólie. Potom vraťte páku do původní polohy zpět. LED kontrolka

se rozsvítí opět zeleně a akustický signál ustane. Sáček je na jedné straně svařený; vyjměte sáček a

a zavařte i druhou stranu.

- Další zpracování a dohotovení svařovacího obalu

Do otevřené (nesvařené) části sáčku vložte nástroj, přičemž dbejte pokynů kapitoly „ Příprava

materiálu „ (viz následující kapitola).

Vložte nezavařený konec sáčku z přední strany dovnitř mezi svařovací lištu a vrchní kryt s nožem tak, aby jste mohli provést svaření konce sáčku, eventuálně odřezání přebytečné fólie

#### PŘÍPRAVA MATERIÁLU, URČENÉHO KE STERILIZACI

Sterilizační proces může být považován za účinný, spolehlivý a opakovatelný, pokud jsou nástroje a materiály všeobecně předtím vhodně ošetřeny a poté vystaveny ve sterilizační komoře správně daným podmínkám sterilizace. Tato opatření platí o to více, pokud se jedná o balený materiál či nástroje.

Předběžné poznámky :

Zdůrazňuje se, že organické zbytky nebo substance, vznikající během lékařské činnosti, vytváří nevyhnutelně živnou půdu pro mikroorganismy a mohou ztěžovat parní sterilizační proces.

Špatné rozložení vsázky uvnitř sterilizační komory činí naproti tomu cirkulaci páry u materiálu a/nebo

jejich vnitřních částí a dutin obtížnou a občas i nemožnou, což vede k dobře představitelným důsledkům.

Proto si představíme v několika základních  pokynech otázku těchto aspektů,přičemž je úkol uživatele, tyto argumenty prohloubit co nejpřijatelnějším způsobem

Ošetření materiálu :

Při ošetření a manipulaci s daným materiálem, Vám doporučujeme, dodržovat následující bezpečnostní opatření :

- mějte vždycky gumové rukavice požadované tloušťky

- myjte se antiseptickým mýdlem

- používejte vždy podnos pro přenášení a transport nástrojů

- nenoste nástroje nikdy přímo v rukou

- opatrně zacházejte s eventuálními špičatými a ostrými díly, aby se vyloučila možnost

infekční nákazy

- předměty, které nemusí být sterilizovány nebo nejsou určeny pro sterilizaci, uložte bokem

- umyjte si po manipulaci s nástroji pečlivě ruce včetně rukavic

Čištění nástrojů :

Všechny nástroje a/nebo materiály, určené ke sterilizaci musí být bezvadně čisté a nesmí vykazovat žádné zbytky ( organické nebo anorganické materiály, kousky papíru, vatové nebo mulové chomáče,

vápno atd. )

Pokud tomu tak není, mohl by být sterilizační cyklus neúčinný a sterilizační přístroj jakož i nástroje by mohly utrpět nenávratné škody.

Pro účinné čištění :

- Neprodleně po použití opláchněte nástroje pod tekoucí vodou.

- Rozdělte nástroje podle typu materiálu ( uhlíková ocel, nerez ocel, mosaz, hliník, chrom a jiné), aby se zabránilo výskytu elektrolytické oxidoredukční  reakce.

- Proveďte čištění v ultrazvukové čističce, v udaném roztoku, dle pokynů výrobce.

- Pečlivě opláchněte a zkontrolujte, zda čištění proběhlo kompletně;  pokud je nutné, dočistěte nástroje ručně.

- Bezvadně osušte.

Dříve než začnete sterilizovat, prostudujte si dodané pokyny k jednotlivým nástrojům a materiálům a zkontrolujte přitom možnou neslučitelnost.

Dodržujte svědomitě pokyny pro použití čisticích prostředků a pokyny k obsluze přístroje pro čištění nástrojů a automatické mazání.

#### ZATAVENÝ MATERIÁL

Použití papírových fólií pro parní sterilizaci umožňuje jak optimální způsob sterilizace, tak rovněž i  uchování sterilního materiálu po delší dobu.

Dodržujte tyto důležité a zásadní pokyny :

- Balte nástroje jednotlivě  nebo se ujistěte, že balení obsahuje ten samý materiál !

- Uzavřete obal pomocí svařovacího přístroje.

- Nepoužívejte žádné kovové sponky, špendlíky  nebo jiné pomůcky, které nezaručují požadovanou délku sterility.

- Ukládejte obaly tak, aby se netvořily žádné vzduchové kapsy, které by bránily vstupu a úniku páry.

- Pokud je to možné, ukládejte obaly skrz vhodnou podpěru ve svislém směru.

- Nepokládejte obaly  přes sebe !

#### DODATEK  A -   TECHNICKÉ PARAMETRY

##### SOUHRNNÁ  TABULKA

| Přístroj | Svařovací přístroj |
| --- | --- |
| Typ | ### MILLSEAL |
| Výrobce | M.O.COM.S.r.l. Via delle Azalee, 1 20090 BUCCINASCO (MI) – ITALIEN |
| Přívodní napětí | 220 / 240 Vac |
| Síťová frekvence | 50 Hz |
| Síťové jištění | F 3, 15A 250V |
| Jmenovitý výkon | 100 W |
| Třída izolace | Třída I |
| Instalační kategorie | Kategorie II |
| Oblast použití | Používání ve vnitřních prostorách |
| Pracovní podmínky provozu | Teplota : +15C ÷ +35ºC Relativní vlhkost : 80% (max.) bez kondenzační Vody |
| Vnější rozměry (bez rolí) (š x h x v ) | 497 x 394 x 239 mm |
| Netto hmotnost | 7 kg |
| Druh sváru | Kontinuální cyklus a konstantní teplota |
| Jmenovitá provozní teplota svařovacího tělesa | 180ºC |
| Šířka sváru | 12 mm |
| Maximální šířka svařované role | 310 mm |
| Materiál ke svařování | Papír / polypropylénová folie |
| Maximální průměr fólie | 200 mm |
| Nasazení fólie v přístroji | Polypropylénová fólie leží nahoře |

BEZPEČNOSTNÍ  PŘEDPISY :

Pro svařovací přístroj platí bezpečnostní předpisy, jejichž krátký popis ve stručnosti zde uvádíme :

- Síťové jištění  ( viz údaje v souhrnné tabulce )

Ochrana  přístroje před vnitřními elektrickými poruchami.

Způsob účinnosti :  přerušení dodávky elektrického proudu.

- Pojistka topného tělesa

Ochrana před přehřátím

Způsob účinnosti : přerušení tepelného oběhu.

- Optická a zvuková signalizace hotového sváru

Ochrana  před přehřátím obalu

Způsob účinnosti : LED kontrolka změní barvu (červená – zelená) a rozezní se akustická

signalizace úspěšného zatavení.

- Design, který zabraňuje přiskřípnutí prstů

Ochrana před možným sevřením prstů během obsluhy páky, díky pevně danému revolveru a

pohyblivému odporovému tělesu, integrovanému ve skříňce přístroji.

- Ochranný řezací nůž

Exkluzivní design řezacího nože, z vnějšku plně nepřístupného.

###### DODATEK  C – ÚDRŽBA

Všeobecně :

Přístroj nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu; pouze doporučujeme pravidelné čištění ze strany uživatele.

Dodržujte v každém případě všechny uvedené předcházející pokyny.

Při výměně náhradních dílu vyžadujte a používejte pouze a  výhradně originální náhradní díly ! ! !

NEBEZPEČÍ

Vždy, když budete provádět jakoukoliv údržbu přístroje, nezapomeňte vytáhnout

zástrčku přívodního kabelu ze zdířky !

Čištění :

Povrchové plochy přístroje čistěte pouze vodou a zvlhčeným čistým bavlněným ubrouskem s neutrálním čistícím prostředkem.

Dobře osušte povrchové plochy a odstraňte dokonale každý případný zbytek nečistoty.

K dezinfekci povrchových částí je možno použít jemný čistící prostředek s minimálním podílem sodného louhu – jako bělící látky.

Pamatujte si vždy tyto následující pokyny :

- Neumývejte nikdy přístroj proudem tekoucí vody, ani tlakovou vodou, ani pomocí sprchy.

Případné vniknutí vlhkosti do vnitřních elektrických součástek by mohlo způsobit nevratné zkrácení provozu přístroje.

- Nepoužívejte žádné  abrazivní ubrousky, kovové kartáčky ( nebo jiné abrazivní materiály )

nebo výrobky pro čištění kovů, ať už pevné nebo tekuté.

Výměna čepelky :

V případě, že řez papíru je nevyhovující,

je nutno provést výměnu řezací čepelky nebo

otočení na neopotřebovanou stranu

- Odšroubujte 4 ks upevňovacích šroubků na krytu

jezdce nože, aby bylo možno se dostat k řezacímu

prostoru.

- Odstraňte 3ks matiček z podstavné desky „A“

čepelek „B“.

- Nahraďte čepelku nebo ji otočte druhou stranou.

- Sestavte díly nazpět dohromady v opačném sledu

než jste je rozebírali.

Výměna tepelné pojistky :

Tepelná pojistka se nachází v pojistkovém

pouzdře pod zásuvkou přívodního kabelu.

- Vytáhněte zástrčku přívodního kabelu.

- Vytáhněte přihrádku s pojistkou pomocí

šroubováku

- Nahraďte stávající pojistku za novou, se stejnými

parametry.

#### DODATEK D  - ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud Váš svařovací přístroj nefunguje v požadované kvalitě, proveďte následující kontrolu, dříve než budete kontaktovat Vašeho servisního technika :

| ### PROBLÉM | ### MOŽNÁ PŘÍČINA | ### NÁVRH ŘEŠENÍ |
| --- | --- | --- |
| Svařovací přístroj se nezapne | Zástrčka přívodního kabelu není ve zasunuta ve zdířce Zástrčka není pod proudem Termomagnet a/nebo diferenciální vypínač zařízení je v poloze OFF (vypnuto) Tepelná pojistka je spálená | Zástrčku správně zasuňte do zdířky Zkontrolujte možnou příčinu výpadku proudu a odstraňte ji Zapněte vypínač na ON (zapnuto) Vyměňte tepelnou pojistku ( Viz Dodatek „C“ – ÚDRŽBA ) |
| LED kontrolka se nerozsvítí do několika minut po zapnutí přístroje | LED kontrolka nefunguje Odporové těleso je spálené Vadná elektronická deska | Kontaktujte svého servisního technika ( Viz Dodatek Z ) |
| Svařování fólií probíhá ale LED kontrolka zůstává zelená (nerozsvítí se červená) | Vadný mikrospínač na koncovém vypínači | Kontaktujte svého servisního technika ( Viz Dodatek Z ) |
| Svařování fólií je nedostačující | Nedostatečný tlak v oblasti sváru Poškozený profil ze silikonové pryže | Kontaktujte svého servisního technika ( Viz Dodatek Z ) |
| Fólie se těžce řežou | Opotřebovaná čepelka | Vyměňte čepelku nebo ji otočte na druhé ostří ( viz Dodatek C – ÚDRŽBA |

UPOZORNĚNÍ ### Máte-li jakýkoliv další problém, obraťte se na svého servisního technika a sdělte mu typ svařovacího přístroje a výrobní číslo. ### Tyto údaje najdete na typovém výrobním štítku na zadní straně přístroje !!!

#### DODATEK  F  -  PLÁN ZAPOJENÍ

LED           		ELEKTRONICKÁ KARTA			SIˇTOVÉ JIŠTĚNÍ

ODPOROVÉ TĚLESO				MIKROSPÍNAČ

PŘÍVOD 220-240Vac

##### F 3, 15A				červená 					červená

F 3, 15A			držák rolí        		role papíru pro		svařovací páka

svařování

nastavitelné podpěrky   		signal LED		držadlo nože		uchopení držáku rolí

svítící síťový spínač		zdířka pro přívodní kabel		výklopná ochranná					a držák pojistky				podpěra

#### DODATEK  Z  - SERVISNÍ SLUŽBA

Pro každý návrh na technický zásah do výrobku nejen během záruční doby, ale taky potom se obracejte na svého servisního technika nebo prodejce, který Vám výrobek dodal.

Technický servis M.O.COM je zákazníkům k dispozici, aby poskytl informace a přání v souvislosti s daným výrobkem, rovněž tak doporučení a rady k otázkám sterilizace horkou párou.

Obracejte se prosím na následující adresu :

M.O.COM.Srl

Zákaznická služba

Via delle Azalee, 1

20090 BUCCINASCO (MI)

ITALIEN

Tel.         (+39) 02 – 45701505

Fax.        (+39) 02 – 45701258

E – mail                   at@mocom.it

www-stránky           www.mocom.it

Aby bylo možno trvale zvyšovat kvalitu výrobků a nabízených služeb, prosíme Vás, abyste posílali své případné komentáře a/nebo doporučení poštou nebo na nasledující E-mailovou adresu :

uc@mocom.it		( prodejní oddělení)

Děkujeme Vám za Vaši neocenitelnou pomoc.