Návod na použití:

MT3 /MT3 pro

bruska na sádru

- Úvod

Těší nás, že jste se rozhodli zakoupit si BRUSKU NA SÁDRU – MT3 / MT3pro.

- Oblast použití

MT3/MT3pro  jsou kompaktní brusky vybavené silným motorem pro bezproblémové broušení sádrových modelů v zubních laboratořích.

Tyto brusky jsou určeny výhradně pro mokré broušení, použití při broušení za sucha je zakázáno!

Nesmí být používány pro broušení zatmelovacích hmot!

  - Prostředí ( okolní podmínky)

Přístroj může být používán pouze:

- ve vnitřních prostorách,

- při okolní teplotě 5-40°C ( 41-104°F),

- při maximální relativní vlhkosti 80% při 31°C ( 87,8°F), lineárně klesající až do 50%

- při zapojení do elektrické sítě, kdy výkyvy napětí nejsou větší než 10% od nominální hodnoty,

- při stupni znečistění 2.

- Upozornění na možná nebezpečí

Při práci s bruskou na sádru dbejte bezpečnostních předpisů a návodu na MT

- Pokud je přístroj zapojen do zásuvky nebo zapnut, nesahejte na brusný kotouč. Při náhlém spuštění přístroje může dojít ke zranění.

- Při práci s bruskou mějte vlasy sepnuté a nenoste volné oblečení. Mohlo by dojít ke vtažení do přístroje, namotání a ke zranění.

- Přístroj používejte pouze pro broušení sádrových modelů.

- Za chodu motoru neotvírejte čelní desku brusky.

- S čelní deskou manipulujte až po úplném zastavení brusného kotouče.

- Při broušení používejte ochranné brýle.

- Nesahejte na točící se brusný kotouč.

- Brusný stolek instalujte před započetím vlastní práce a teprve pak začněte brousit. Vyvarujete se tak případnému zranění např. při vtažení prstů.

- Brusný stolek vyjímejte pouze, když se brusný kotouč netočí.

3.1. Záruka

Firma Renfert poskytuje 3-letou záruku na všechny díly MT3 / MT3pro za předpokladu, že výrobek je používán v souladu s návodem k obsluze.

Vyloučení zodpovědnosti

Firma Renfert s.r.o. odmítá jakékoliv nároky na záruku a náhradu škody

v případě, že:

- je-li výrobek používán pro jiné účely než je popsáno v návodu k použití;

- je-li výrobek z jakéhokoliv důvodu pozměněn jinak, než je popsáno

- v návodu na použití;

- je-li oprava výrobku prováděna na neautorizovaných místech, nebo pokud nejsou použity originální náhradní díly firmy Renfert

- je-li výrobek i přes zjištěné závady dále používán

- je-li výrobek vystaven mechanickým nárazům nebo upuštěn na zem.

- Uvedení do provozu

- Porovnejte údaje na typovém lístku s údaji regionální elektrické sítě.

- Způsob použití mokré brusky ( čtěte bod 4)

Montáž brusného disku

Prosím řiďte se pokyny pro montáž brusného disku ( odstavec 5.1.

v tomto návodě).

Mokré broušení

- Postavte brusku blízko zdroje vody a výlevky

- Připojte odtokovou hadici k brusce

Nasaďte odtokovou hadici na vývod z MT a zašroubujte ho v proti směru hodinových ručiček a zafixujte sponou!

- Umístěte správně odtokovou hadici brusky.

- Připojte přívodní hadici na vodu k brusce.

Ověřte si, že má voda dostatečný tlak (čtěte odstavec 8/technické parametry)!

- Připojte hadici na přívod vody

- Pusťte vodu a zkontrolujte těsnění

- Připojte přístroj do elektrické sítě.

- Zapněte přístroj

- Zvolte si množství průtoku vody

POZOR! Vstup přívodu vody pro MT  je uzavřen při doručení brusky od výrobce – otevřete ho!

MT  je nyní připravena pro mokré broušení.

Důležité poznámky k broušení:

- Důležitý je dostatečný proud vody, především při broušení

s diamantovým diskem. Při nedostatečném chlazení by se disk mohl přehřívat.

- Kohout s přívodem vody by měl být uzavřen v době, kdy brusku nepoužíváte ( dlouhé pauzy, v noci, atd.)

- Obrušování za sucha ( bez vody) na MT3 a MT3plus  není povoleno!

Nedodržování předchozích doporučení vede ke smíchání sádry s vodou    a vytvoření těžce odstranitelné krusty. Částečně je zanášen i disk, který pak brousí nerovnoměrně.

Nastavení sklonu modelového stolku ( 89°-99°) u brusky MT3 (obr.1)

1.Vyklopte modelový stolek

2.Nastavte podpěrný kolík do požadované polohy.

Nastavení sklonu modelového stolku ( 89°-99°) u brusky MT3pro (obr.2)

- Uvolněte matici

- Přizpůsobte brusný úhel regulačním šroubem

Když je  regulační šroub vytočen až k vrcholu, je úhel mezi modelovým stolkem a brusným diskem 89°. Je-li šroub uvolněn, je úhel mezi modelovým stolkem a brusným diskem 99°.

Spodní okraj modelového stolku by se měl shodovat s horním okrajem  podpěry modelového stolku.

Přesné nastavení sklonu modelového stolku na 90° dosáhnete pomocí regulačního  šroubu a úhelníku.

- Utáhněte matku

Broušení

Oběma rukama položte model na modelový stolek a přitlačte k brusnému disku.

5.Čištění/Údržba

- Odpojte přístroj z elektrické sítě.

- Je-li potřeba uzavřete přívod vody.

- Otevřete a vysaďte čelní desku

4.  Je-li potřeba, sejměte modelový stolek a očistěte ho kartáčem pod tekoucí vodou

5.Nasaďte a uzavřete čelní desku .

5.1. Výměna disku

- Vypněte brusku

- Odpojte přístroj ze sítě elektrického proudu

- Je-li potřeba, uzavřete přívod vody

- Sejmětete čelní desku

- Je-li potřeba odstraňte trubici přivádějící vodu k disku

- Vyjměte SW4 Allan klíč.

- Vyjměte kryt závitu, uvolněte centrální šroub a vyjměte disk .

- Je-li potřeba vyčistěte obrubu

- Nasaďte nový disk na pojistný kolík

- Utáhněte centrální šroub Allen klíčem

- Nasaďte zpět krytku centrálního šroubu

- Vraťte Allen klíč na jeho místo

- Je-li potřeba nasaďte trubici přivádějící vodu k disku.

- Zavřete čelní desku.

- Je-li potřeba otevřete přívod vody.

- Přístroj připojte k síti elektrického proudu

5.2. Výměna  vnitřního disku / Čistění

- Vyjměte disk .

2.  Připravte si nástroje >>> z přiložené sady nástrojů

3.Povytáhněte osu ze středu disku >>> Vnitřní disk by neměl být vyjímán rukama. Vždy použijte povytaženou osu pro vyjímání vnitřního disku!

- Vyjměte vnitřní disk .

- Vyjměte osu z vnitřního disku.

- Vyčistěte vnitřní disk a vnitřek komory >>> nepoškoďte těsnění!

Doporučení pro čistění vnitřního disku:

Renfert Odstraňovač sádry GO –2011  obj.č.2011-0000

- Lehce vyčistěte otvor hřídele a namažte vaselinou.

- Umístěte vnitřní disk zpět.>>>Pozor na žlábek

- Ručně umístěte vnitřní disk  zpět do otvoru hřídele

- Nasaďte znovu brusný disk

5.3. Výměna trubice přivádějící vodu k disku ( chladící trubice) / Čistění

- Odstraňte trubici  přivádějící vodu k disku .

- Vyjměte těsnění.

- Trubici ponořte do dekalcifikačního roztoku a nechte působit přes noc.

- Vyměňte těsnění a lehce potřete vaselinou.

- Nasaďte zpět trubici.

- Nasaďte čelní desku.

- Je-li potřeba otevřete přívod vody.

- Zapojte do elektrické sítě.

5.4. Výměna stolku / Čistění

- Vypněte přístroj.

- Vytáhněte z elektrické sítě.

- Vyjměte brusnou desku modelového stolku a opláchněte proudem vody.

- Vyjměte čelní desku a vyčistěte pod tekoucí vodou.

- Nasaďte zpět čelní desku.

- Nainstalujte zpět brusný stolek.

Ujistěte se, že je schránka opravdu čistá od zbytků sádry! Ověřte si, zda je pracovní stolek správně usazen na čelní desce!

- Zastrčte zpět do elektrické sítě.

5.5. Výměna krytu spínače

- Uvolněte šrouby.

- Sejměte kryt spínače a vyměňte za nový.

- Dotáhněte šrouby.

>>> MT  nesmí být zapínána, je-li poničen kryt spínače!

Náhradní díly

Před výměnou jednotlivých dílů se podívejte na seznam náhradních dílů a zjistěte si správné objednací číslo Vámi požadovaného dílu.

- Záruka

Při správném používání poskytuje firma Renfert záruku na všechny díly MT3  záruku 3 roky. S vyloučením částí, které podléhají přirozenému opotřebení ( brusné disky, atd.). Záruka je prokazatelně neplatná v následujících případech: nevhodné zacházení; zanedbání předpisů používání; zanedbání čištění a údržby; při zapojování do el. sítě s nevhodnou hodnotou napětí; když bude bruska opravována vlastníkem nebo jinou neautorizovanou osobou neproškolenou firmou Renfert; když jsou v brusce používány součástky z jiných přístrojů; když je bruska vystavena vlivům, které jsou neobvyklé a které nejsou přípustné a pro provoz brusky běžné.

Nárok na záruku padá po ukončení záruční doby.

7a.Technické údaje MT3

Napětí:               			 230V/50Hz

Spotřeba energie: 			 1.300 W/ 1,74 hp (230 V)

Spotřba vody (max.): 		 7 l / min.

Nutný tlak vody:                            min. 1 bar při 6 l /min.

Rychlost:                                        2.880 otáček/min

Rozměry:                                       298x318x412mm

Rozměry disku:                              průměr 234mm

Váha:                                             13,2kg

Lp(A)=74dB(A)                            K=4dB

7b.Technické údaje MT3pro

Napětí:               			 230V/50Hz

Spotřeba energie: 			 1.650 W/ 2,21 hp (230 V)

Spotřba vody (max.): 		 7 l / min.

Nutný tlak vody:                            min. 1 bar při 6 l /min.

Rychlost:                                        2.880 otáček/min

Rozměry:                                       298x318x412mm

Rozměry disku:                              průměr 234mm

Váha:                                             14,5kg

Lp(A)=74dB(A)                            K=4dB

- Základní balení

1x MT

1x odtoková hadice

1x přívodní hadice

1x nářadí

1x návod + seznam náhradních dílů

- Brusné disky pro mokré broušení

Obj.č. 1803-1001: Základní balení: 5 Klettfix silikon karbidových brusných disků (3x hrubost 80, 2x hrubost 120) + podložní disk

Obj.č. 1803-1100: Doplňkové balení: 5x Klettfix silikon karbidový disk

s hrubostí 80

Obj.č. 1803-1200: Doplňkové balení: 5x Klettfix silikon karbidový disk         s hrubostí 120

### Obj.č. 1803-3001: 1x Infinity disk  podiamantovaný

### Obj.č. 1803-2001: 1x Marathon  brusný disk, částečně podiamantovaný