NAUTILUS T

(poznámky k originálnímu grafickému návodu)

- BEZPEČNOSTNÍ POKYNY (str. 4)

Vakuově-tlakový licí přístroj Nautilus T je určen výhradně pro odlévání dentálních slitin s vyjímkou titanu. Každé jiné použití je nepřípustné a výrobce neručí za škody, které vzniknou v důsledku použití Nautilu T pro jiné účely.

Při zpracování slitin obsahujících berylium vznikají nebezpečné oxidy, kterými jsou nadměrně opotřebovávány licí kelímky a jejichž značné zbytky v nich zůstávají. POZOR – při zpracování berylia vznikají karcinogenní splodiny, proto používejte ochrannou roušku a zajistěte dostatečné odvětrání!

Bezpečnostní pokyny musí být vždy dodržovány, aby se předešlo zranění osob nebo poškození přístroje. Výrobce neručí za škody, které by vznikly v důsledku nedodržování bezpečnostních opatření.

- Přístroj smí používat pouze osoby, které jsou obeznámeny s návodem k použití. Návod musí být při práci s přístrojem dostupný. Všechny národní bezpečnostní předpisy a normy musí být dodržovány jako dodatek tohoto návodu.

- Před zapojením do sítě zkontrolujte, zda odpovídají údaje na štítku přístroje podmínkám Vaší elektrické sítě. V případě nejasností kontaktujte autorizovanou osobu. Na přístroji nesmí být prováděny žádné technické úpravy. Štítky a nálepky musí být vždy udržovány čitelné a nesmí se odstraňovat. Pravidelně kontrolujte, zda není přístroj nebo přívodní kabel poškozen. V případě poškození nebo poruchy nesmí být přístroj používán, aby nedošlo ke zranění obsluhy nebo jiné osoby. Přívodní kabel chraňte před teplem, oleji a ostrými předměty. Přívodní kabel se nesmí používat pro přenášení přístroje a nesmí se za něj vytahovat zástrčka.

- Před prováděním údržby nebo čištěním přístroje jej vždy odpojte od sítě. Pro čištění používejte pouze suchý nebo lehce navlhčený měkký hadřík. Přístroj nepolévejte vodou ani jej do vody nenořte. Všechny opravy (zejména elektrických součástí) musí být prováděny pouze autorizovaným servisním střediskem nebo pověřenou osobou.

POZOR – nebezpečí popálení horkými součástmi!

Používejte ochranný oděv (bezpečnostní zástěru) a ochranné brýle.

Držátek licích kelímků se dotýkejte pouze v ochranných rukavicích (bez ochranných rukavic se smí uchopit pouze plastová držátka 52436)

Spodní komoru otvírejte pouze při vyjímání a vkládání kyvet, jinak ji nechávejte zavřenou.

Při manipulaci s kyvetami a držáky kyvet používejte vždy speciální kleště.

S grafitovými vložkami a kousky kovu, které spadnou do spodní komory, manipulujte pouze pomocí pinzety.

Údržbu a čištění přístroje provádějte pouze před litím nebo až  po vychladnutí přístroje.

- PŘEDEHŘÁTÍ, TAVENÍ (str. 27)

Pro začátek předehřátí stiskněte tlačítko předehřívání

Pro ukončení předehřátí stiskněte tlačítko předehřívání

Drahokovové slitiny v grafitových licích kelímcích:

Předehřívejte, dokud se nezačnou  první kousky slitiny deformovat, ale ještě se nezačnou tavit.

Drahokovové a paladiové slitiny bez grafitových vložek:

Kousky slitiny posypte špetkou přípravku AUROMELT. Předehřívejte, dokud se nezačnou  první kousky slitiny deformovat, ale ještě se nezačnou tavit.

Paladiové a chromniklové nebo chromkobaltové slitiny:

Předehřívejte, dokud kousky slitiny nezačnou žhnout jasně červeně, ale zůstávají ještě pevné.

DŮLEŽITÉ – Nepředehřívejte slitiny příliš dlouho, protože se jinak začnou tavit a později se chovají atypicky.

Pro začátek tavení stiskněte tlačítko tavení

PRŮBĚH TAVENÍ PEČLIVĚ SLEDUJTE!

Stiskněte tlačítko „SET“ pro započetí odečtu času tavení tehdy, když  poslední pevné částečky slitiny klesnou ke dnu taveniny.

DŮLEŽITÉ – k pohybu taveniny dochází vlivem působení magnetického pole, není tedy způsoben varem.

Po ukončení tavícího cyklu zazní zvukový signál.

Vizuálně zkontrolujte, zda je tavenina správně připravena k lití, teprve poté odlévejte!

- ODSTRANĚNÍ ZÁVAD (str. 44)

Před jakoukoli manipulací přístroj vždy předem vypněte!

PORUCHA			PŘÍČINA		ODSTRANĚNÍ

Hlavní vypínač zapnut,		Přístroj je bez		- přezkoušejte přívodní kabel

display neukazuje žádnou		proudu			- překontrolujte pojistky na zadní straně

hodnotu.							   přístroje. Pokud závada přetrvává,

kontaktujte servisní středisko.

Přístroj během provozu syčí	Povrch těsnění je		Těsnící plochu mezi dveřmi a komorou

znečištěn		otřete vlhkým hadrem. POZOR - velmi

horké díly!!!

Vakuum nebo stlačený		Vzduchový filtr je 	Vyměňte vzduchový filtr.

vzduch nefungují.		znečištěn

E 01				Chybí voda nebo		Otevřete přívod vody a vzduchu, poté

stlačený vzduch		stlačte tlačítko C

E 02				Komory jsou otevřeny	Zavřete komoru na kroužky a kelímky,

poté stlačte tlačítko C

E 05/E 08			Chybová zpráva 		Překontrolujte pojistky na zadní straně

generátoru		přístroje. V případě, že jsou pojistky v pořádku,

kontaktujte servisní středisko.

E 06				Chybová zpráva 		Oběhový agregát: nechte zchladit chladící

generátoru		tekutinu nebo ji vyměňte a zkontrolujte pojistky

na zadní straně přístroje. V případě, že jsou

pojistky v pořádku, kontaktujte servisní středisko.

E 0A				Příliš nízký tlak 		Přívod vzduchu nastavte na >= než 5 bar nebo si

vzduchu			objednejte rezervoár stlačeného vzduchu č. 14250

Ostatní chybová hlášení					Kontaktujte autorizované servisní středisko