Ultradent Opalescence( Boost

Návod k použití
I. Popis:

Opalescence Boost( je intenzívně bělící gel s obsahem 38% peroxidu vodíku. Speciální proces míchání ze stříkačky do stříkačky zajišťuje výrobek čerstvý při každém použití.

Jeden válec stříkačky obsahuje unikátní chemický aktivátor s 1,1% fluoridem a 3% dusičnanem draselným, které redukují vznik zubního kazu, posilují mikrotvrdost skloviny a snižují citlivost. Druhý obsahuje peroxid vodíku. Když se obsahy smíchají, je Opalescence Boost připravena k použití.

OpalDam( je unikátní, světlo odrážející, pasivně adherující (pečetící) světlem tuhnoucí pryskyřice. Její metakrylátová báze je vybavena odpovídající pevností k udržování ochranné bariéry, přesto se snadno odstraňuje z otvorů a podsekřivin.

II. Indikace:

Opalescence Boost je intenzívní bělení pouze pro použití v ordinaci. Používá se na bělení jednoho nebo více zubů, částí zubů a/nebo na zrychlené metody bělení prováděné zubním lékařem v ordinaci. Opalescence Boost se také používá na nevitální zuby, včetně intrakoronálního bělení v ordinaci.

Opalescence Boost je alternativní, konzervativní metoda pro léčbu tmavých a diskolorovaných zubů (na rozdíl od korunek, faset, atd.). To zahrnuje diskolorace způsobené vrozenými, systémovými, metabolickými, farmakologickými, traumatickými nebo iatrogenními faktory jako například fluoróza zubů, žloutenka, tetracyklinové a u dospělých minocyklinové zbarvení, porfyrie, poranění a erytroblastosis fetalis.

Protože se výplňové materiály nevybělí, doporučujeme bělení zubů před zhotovením estetických výplní (před adhezivními výplněmi vyčkejte dva týdny po bělení). Bělení problematických zubů na více přirozený odstín optimalizuje výběr vhodného odstínu.

Opalescence Boost používejte zvlášť nebo ve spojení se systémem Opalescence na domácí bělení, které také probíhá pod dohledem lékaře. Naše zkušenosti ukazují, že se většina léčených zubů bělí ještě 12-24 hodin po léčbě.

OpalDam se používá na ochranu měkkých tkání přilehlých k zubům během ordinačního bělení, při mikroabrazi atd.

III. Přípravné kroky:

1. Před bělením odstraňte všechen zubní kámen a vnější pigmentace. To se v ideálním případě dělá před bělením, aby se zabránilo průsaku sulkulární tekutiny při aplikaci OpalDam a bělení.

2. Před bělením určete a zaznamenejte odstín vybraný na denním světle.

3. Oranžovými brýlemi na ochranu proti UV záření s postranními štíty chraňte oči svoje i pacienta.

4. Umístěte Ultradent IsoBlock (obr.3).

IV. Izolace:

Zuby určené k bělení izolujte světlem tuhnoucí pryskyřicí OpalDam (obr. 1) nebo konvenčním kofferdamem (doporučujeme DermaDam( bez pudru) spolu s OraSeal( Caulking, aby se zajistil co nejlepší uzávěr. Pokud bělíte jen jeden nebo málo zubů, je OpalDam správnou volbou pro ochranu gingivy.

1. Izolace s použitím OpalDam:

a. Odstraňte uzávěr stříkačky a nasaďte pevně koncovku Black Micro( na stříkačku OpalDam.

b. Nasaďte rozvěrač úst. Zuby kompletně opláchněte a osušte, dávejte pozor zvláště na gingivální třetinu. 

Poznámka: Při izolaci chrupu v dolní čelisti zabraňte toku slin mezi předními zuby  vatovými válečky v sublinguální krajině. OpalDam vytlačte skrz mezizubní prostory, na krčky a na přilehlou gingivu. Polymerujte.

c. Vytlačte pryskyřici OpalDam tak, aby se na gingivě utvořil proužek silný asi 4-6mm krát 1,5-2 mm. Neneste v přebytku tak, aby ještě 0,5 mm překrývalo sklovinu. Pokud přebytečná pryskyřice nateče na sklovinu, „zpevněte“ oblast na 5 vteřin lampou a ručním nástrojem odřežte přebytky. Pryskyřici naneste za poslední zub, který chcete bělit. Tam, kde jsou otevřené mezizubní prostory, vytlačte pryskyřici skrze otvory na linguální stranu tak, aby se prostory úplně zaplnily. To ochrání mezizubní papily a linguální gingivální tkáň. Pryskyřičné výběžky, které zasahují do mezizubních prostorů zesilují retenci bariéry tvořené OpalDam.

d. Poté, co se nanese pryskyřičná bariéra, osviťte pryskyřici kvalitní lampou 20 sekund na každou šířku osvícené plochy (obr. 2). Zuby vyčistěte profylaktickou pastou k odstranění všech přebytečných pryskyřičných filmů. Pracujte opatrně, abyste nesejmuli vytvrzenou bariéru OpalDam.

e. OpalDam funguje dobře na bělení celého zubního oblouku. Do oblasti molárů vložte blok na skousnutí (doporučujeme IsoBlock( obr.3) a požádejte pacienta, aby jej přidržel mírným, ale pevným skusem. Do vestibula vložte vatové válečky.

2. Alternativní postup při izolaci kofferdamem:

a. Kvůli bezpečnosti zachyťte zámky na kofferdam flossem. Nasaďte odpovídající zámky, bilaterálně, jeden zub za posledním běleným zubem.

b. Do kofferdamu vyražte otvory a nasaďte kofferdam přes zámky a zuby.

c. Před nasazením kofferdamu na rám vytlačte symetrický váleček tmelu OraSeal Caulking (asi 2-3 mm široký) podél kontur volné gingivy, včetně interproximálních oblastí, aby se vytvořil uzávěr.

d. Kofferdam nasaďte na rámeček. Nástrojem ze sady ke kofferdamu nebo nástrojem Ultradent( Slide Packer, obraťte okraj kofferdamu naruby okolo zubu, aby se obnažilo maximum jeho povrchu a aby se utvořil optimální uzávěr. Kofferdam zkontrolujte, zda v něm nejsou trhliny nebo oblasti možného průniku tekutiny.

V. Aplikace Opalescence Boost:

1. Smíchejte aktivátor s bělícím přípravkem. Uchopte stříkačky oběma rukama ukazovákem a prostředníkem. Palcem stlačte čirý píst do střední čiré stříkačky (obr.4). Tím protrhnete vnitřní membránu a aktivátor bude připravený k promíchání s bělící složkou. Pro aktivaci stlačte opačný červený píst a promíchejte obsah červené stříkačky a průhlednou stříkačkou (aktivátorem). Pokračujte v rychlém míchání tam a zpět nejméně  20x (10x na každou stranu).Vytlačte smíchanou chemikálii do červené stříkačky. Odstraňte průhlednou stříkačku a vyhoďte ji. Našroubujte na stříkačku koncovku se štětečkem Micro 20g FX. Aktivovaný materiál expiruje po 10 dnech od smíchání při uchovávání v chladu.

2. Zkontrolujte tok materiálu vaty nebo na podložním sklíčku tak, aby se zajistila rovnoměrnost toku před intraorálním použitím. Pokud cítíte odpor, NEPOKRAČUJTE. Nasaďte novou koncovku a znovu před aplikací vyzkoušejte.

3. Naneste Opalescence Boost ve vrstvě silné asi 0,5-1 mm (obr.5). Gel naneste na labiální povrchy. Gel by měl dosahovat na incizální/okluzální okraje.

4. Každých 5 minut promíchejte gel, abyste dosáhli optimálního účinku.

5. Aplikace trvá přibližně10-20 minut . Odstraňte Opalescence Bosost ze zubů pouze s použitím savky (obr.6). NEPOUŽÍVEJTE na počátku odsávání vodu, aby Opalescence Bosost nezasáhla měkké tkáně. Po odstranění veškerého viditelného gelu důkladně opláchněte vodou, kterou namíříte na incizální okraj při odsávání velkokapacitní savku. Zuby osušte proudem vzduchu. Pracujte opatrně, abyste nesejmuli ochrannou pryskyřičnou bariéru.

Tento proces je možné až 6x opakovat. Vyhodnocujte vybělený odstín po každé aplikaci. celková procedura trvá běžně 60 minut. Pokud je potřebné další bělení a nepozoruje se žádná významná citlivost zubů, pozvěte pacienta no dobělení nejdříve za 3 dny od předchozí aplikace.
VI. Očištění:

1. Pro OpalDam:

a. Po důkladném odsátí bělícího gelu očistěte zuby proudem vody a vzduchem. OpalDam sejměte z povrchu sondou nebo ručním nástrojem. Všechno nebo velké kusy se obvykle sejmou najednou.

b. Odstraňte OpalDam interproximálně sondou a/nebo flossem. Opláchněte interproximální prostory pod tlakem vodou se vzduchem.

2. Pro kofferdam:

a. Po důkladném odsátí bělícího gelu očistěte zuby proudem vody a vzduchem. Odstraňte zámky a kofferdam.

b. Odstraňte část OraSeal škrabkou. Odstraňte zbytky opláchnutím za použití měkkého zubního kartáčku a savku. Silný proud vody a vzduchu a dentální nit mohou být interproximálně nezbytné.

c. Interproximální prostory zkontrolujte, zda v nich nejsou zbytky. Flossem a silným proudem vody a vzduchu je vyčistěte.

VII. Poznámky:

1. Opalescence Boost se může použít ve spojení s domácím bělením 10, 15, 20 a 35% karbamid peroxidovým Opalescence  bělícím systémem nebo s Treswhite Supreme k domácímu dobělení. Obvykle postačují 2 – 4 noci léčby. Po ordinačním bělení vyčkejte 24 hodin, než začnete s domácím bělením, aby se minimalizovala citlivost.

2. Pokud si pacient stěžuje na citlivost, může zubní lékař předepsat UltraEZ( gel s dusičnanem draselným v nosiči na 1 hodinu denně do ústupu příznaků.

3. Opalescence Boost má neutrální pH (7.0). Ostatní intenzívně bělící gely jsou obvykle kyselé a vyžadují obtížné a nečisté míchání v ordinaci.

4. Leptání před bělením neusnadňuje bělící proces a není doporučováno s Opalescence Boost. Opalescence Boost nezávisí na otevření pórů ve sklovině kyselinou.

VIII. Nevitální zuby:

1. Z linguální strany otevřete dřeňovou dutinu a odstraňte všechen kompozit, podložku a gutaperču 2-3 mm apikálně od cementosklovinné hranice. Neneste 1 mm silnou podložku ze skloionomerního cementu, aby se zajistila bariéra mezi uzavřeným kořenovým kanálkem a bělícím gelem.

2. Postupujte podle návodu na izolaci výše pro postup s OpalDam.

3. Pryskyřici OpalDam naneste na labiální i linguální gingivu suchého nevitálního zubu, s přesahem 0,5 mm na zub. Osviťte 20 sekund.

4. Vytlačte Opalescence Boost do otevřené dřeňové dutiny a na labiální povrch. Po 10 minutách odstraňte Opalescence Boost ze zubů jen za pomoci savky. Poté důkladně opláchněte a odsajte velkokapacitní savkou. Zuby osušte. Postupujte opatrně, aby se nesejmula  pryskyřičná bariéra. 

Poznámka: Pro „walking“ – „chodící“ léčbu nevitálních zubů používejte Opalescence Endo.

5. Opakujte kroky 1-6, doku nedosáhnete požadovaných výsledků. Pokud nedosáhnete znatelných výsledků během 20-30 minut (čas akumulovaný na jeden zub), nepokračujte.

6. Když je dosažena požadovaná barva zubu, postupujte podle návodu na čištění tak, jak bylo popsáno.

Poznámka: Pokud je dřeňová dutina ponechána otevřená pro pokračující bělení v nosiči,instruujte pacienta ať odstraní vatovou kuličku, vytlačí gel do otevřené dutiny a potom nasadí naplněný nosič. Po bělení pomocí nosiče ať pacient do dutiny znovu vloží vatovou kuličku. Zhotovení kompozitní výplně provádějte nejdříve po dvou týdnech od ukončení bělící procedury. 

IX. Bělení jednoho zubu nebo částečné bělení zubu:

1. Doporučovaná bariérová technika pro bělení jednoho zubu je „Izolace s použitím OpalDam“. Kofferdam lze použít, pokud si to přejete.

2. Naneste Opalescence Boost na diskolorovaný zub (nebo část zubu) podle návodu v sekci 5 výše.

3. Opakujte postup do té doby, než dosáhnete požadovaných výsledků.

4. Očištění je popsáno v sekci 6.

X. Upozornění:

1. Lékař i pacient musí mít během míchání a aplikace nasazené ochranné brýle!

2. Zkontrolujte tok materiálu na inertním povrchu (například sklíčko), pro zajištění rovnoměrnosti průtoku před intraorálním použitím. Pokud cítíte odpor, NEPOKRAČUJTE. Nasaďte novou koncovku a znovu před použitím na pacientovi vyzkoušejte.

3. Po smíchání je Opalescence Boost použitelná 10 dní při uchovávání v chladničce. Uchovejte mimo zdroje tepla a přímé sluneční záření. Po 10 dnech znehodnoťte vhodnou metodou. Materiál by měl být vypláchnut vodou do odpadu a spláchnut několika litry vody. Stříkačku s obsahem bělící složky nevyhazujte do běžného odpadu s hořlavým materiálem jako je papír, guma, kůže, bavlna a podobně, mohlo by dojít ke spontánnímu vznícení. Tento peroxid je vysoce hořlavý materiál, nesmí přijít do kontaktu se vznětlivými materiály během aplikace.

4. Noste ochranné rukavice a krytí očí, když manipulujete s tímto výrobkem. Peroxid vodíku je silné oxidační činidlo a může způsobit popáleniny. Izolujte oblast léčby. Gel ze zubů odsajte předtím, než budete oplachovat, aby se předšlo rozprášení zbytků gelu v nepatřičných místech.

5. Před léčbou zkontrolujte celkovou situaci v ústech a stav gingivální tkáně.

6. Ačkoliv neexistuje žádný důkaz o škodlivosti, nepoužívejte  z bezpečnostních důvodů na pacientkách, které jsou těhotné nebo kojí.

7. Opalescence Boost je kontraindikován u pacientů se známou alergií ne chemickou senzitivitou na peroxidy nebo glykoly.

8. Výplně musí být vodotěsné a veškerý exponovaný citlivý dentin musí být překryt. Pokud jsou některé oblasti senzitivní nebo potenciálně senzitivní, započněte léčbu odpovídajícím výplňovým materiálem, bondem atd.

9. Větší bubliny v Opalescence Boost, které se neustále znovu objevují, mohou být známkou pronikání peroxidového gelu na gingivu nebo na přítomnost organických zbytků. Odsajte, opláchněte, osušte a zkontrolujte. Pokud je pronikání látek stále problém, na gingivu použijte ViscoStat( na eliminaci sulkulární tekutiny a na zvýšení adheze a uzávěru pryskyřicí OpalDam. Jakmile je ViscoStat důkladně opláchnutý, naneste OpalDam.

10. Oblasti hypokalcifikace, které nejsou klinicky viditelné, se občas vyskytují. Díky rozdílům v mineralizaci se tato místa vybělí rychleji než normální sklovina a bude během bělení viditelnější. Bělte, dokud se zbývající povrch zubu nebude více podobat hypokalcifikované oblasti (další vytrácení obvykle nastává během normální rehydratace po dokončení bělení). Mohou být nutné další návštěvy nebo domácí bělení s nosičem pod dohledem lékaře. Výsledek vyhodnoťte po dvou týdnech, když je barva stabilizována.

11. Před započetím léčby zjistěte očekávání pacienta. Informujte pacienta, že existující výplně, korunky a můstky se nevybělí. Informujte pacienty, že kvůli nepředpokládaným faktorům nebo variací skloviny nemusí některé zuby splnit očekávání.

12. Dbejte pozornosti, aby se Opalescence Boost nenanesl na přilehlé tkáně díky náhodnému kontaktu s prstem v rukavici, špičkami koncovek atd. Zasažené tkáně ihned omyjte proudem vody.

13. Před výběrem barvy pro nové výplně vyčkejte dva týdny, aby se zajistila stabilizace barvy a aby již z dentinu nebo skloviny nepronikal žádný peroxid. Reziduální peroxid v zubu brání dobrému bondingu na dentin.

14. Sledujte pokrok pacientů v léčbě a u domácího bělení, aby se předešlo přebělení a/nebo nadměrné sklovinné translucenci.

15. Některé sklovinné pigmenty nereagují na bělení. Informujte pacienty o této možnosti před léčbou. Na povrchové pigmenty, které se nebělí, lze použít mikroabrazivní pastu Opalustre(.

16. Opalescence Boost se dodává v předem naplněných stříkačkách. Materiál není určen k injikování. Prázdné stříkačky dejte do odpadu. Nevyhazujte stříkačky v nádobách, které obsahují hořlaviny. Silné peroxidy mohou způsobit vznícení.

17. Nepoužívejte OpalDam na pacientech se známou přecitlivělostí na pryskyřice. Pokud se rozvine dermatitis, vyrážka nebo jakákoliv jiná alergická reakce, omyjte oblast proudem vody a odešlete pacienta k praktickému lékaři.

18. Částečně vypotřebované stříkačky se mohou před dalším pacientem vyčistit a dezinfikovat. Použijte kryty na stříkačky Ultradent( Syringe Covers zapečetěné Ultradent( Impulse Sealerem jako ochrannou bariéru proti kontaminaci.

19. Při ordinačním bělení neaplikujte anestezii.

INTERDENT, 100 00 Praha 10, Foerstrova 12, tel/fax:274 814 404, interdent@interdent.cz, www.interdent.cz

