PARNÍ ČISTIČKA EV4, EV2

# Návod k použití

## DŮLEŽITÉ

Přístroj musí být používán pouze se speciálním změkčovačem.

Každé 2 měsíce (průměrně) musí být přidán 1 kilogram NaCl (kuchyňská sůl).

Vždy po přidání soli musí být tato sůl vypuštěna vypouštěcí hadičkou, dokud nezačne téct voda bez soli (jestliže sůl vnikne do přístroje, způsobí neopravitelné závady!!!).

Nepoužívejte destilovanou vodu.

Jestliže není přístroj používán podle následujících pokynů, výrobce neručí za vzniklé závady.

### UPOZORNĚNÍ

Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným používáním nebo úpravami provedenými na přístroji. Pro správnou obsluhu přístroje dodržujte, prosíme, přesně pokyny v tomto návodu. Přístroj nesmí býti nikdy používán pro jiné účely, než  jak je uvedeno v tomto návodu nebo jiném prospektovém materiálu. U všech reklamací uvádějte datum nákupu přístroje, jeho typ a výrobní číslo, které je uvedeno na štítku umístěném na zadní straně přístroje. Případné odstranění tohoto štítku, stejně jako každé nesprávné zacházení s přístrojem je důvodem k pozbytí záruky.

### ÚVOD

Tento návod je pro parní čističky serie  „EVOLUTION“ typ EV2 a EV4.

Následující pokyny Vám pomohou při obsluze Vašeho přístroje.

Po opatrném vyjmutí všech součástí z balení zkontrolujte dle přiloženého seznamu, že žádný z dílů nechybí a že není poškozen. V případě, že není vše v pořádku ihned kontaktujte svého prodejce. Rovněž se přesvědčete, že jsou odstraněny všechny součásti balení. Nyní přístroj zapojte dle pokynů v tomto návodu.

### DODÁVKA

- vyvíječ páry

- změkčovač vody

- držák pro připevnění na stěnu

- spojovací hadice

- nerezová pracovní podložka (lze doobjednat, není součástí dodávky)

- návod

- záruční list

### URČENÍ

Parní čistička je přístroj určený pro stomatologické laboratoře a nesmí být použit pro jiné účely.

Používá se pro odstranění všech typů nečistot (zbytků zatmelovací hmoty, zbytků po broušení apod.)

Přístroj smí používat pouze kvalifikovaná osoba plně seznámená s jeho obsluhou.

Vždy mějte na paměti, že přístroj pracuje pod napětím 220 V a proto musí být dodržována všechna bezpečnostní opatření.

### ZAPOJENÍ

- odstraňte plastové víčko napouštěcího otvoru (7)

- připojte hadičku (5) s vloženým gumovým těsněním s filtrem (6)

- druhou část hadičky (5) s vloženým gumovým těsněním (3) připojte k vývodu změkčovače vody (B)

- připojte výpustní hadičku (F) s bezpečnostní trubičkou (8) do odpadu

- připojte hadičku (4) k vodovodnímu kohoutku (2) a druhou stranou k napouštěcímu kohoutku změkčovače vody (A). Mezi oba spoje vložte gumové těsnění (3)

- řiďte se pokyny pro používání změkčovače vody.

- V případě, že přístroj nepoužíváte, může být voda ze změkčovače odpouštěna hadičkou (F) po otočení výpustního kohoutku změkčovače (D) po směru hodinových ručiček. Při opětovném použití přístroje nezapomeňte kohoutek otočit zpět.

- Připojte hlavní kabel do zásuvky jištěné jističem 16 A.

UJISTĚTE SE, ZDA JE ZÁSUVKA ŘÁDNĚ UZEMĚNA !!!

- zapněte hlavní spínač na čelním panelu přístroje. Kontrolky tlaku, vyhřívání a čerpadla se rozsvítí

- po několika minutách (cca. 12 min. pro EV4 a 5 min. pro EV2) se dosáhne maximálního tlaku a teploty (kontrolka vyhřívání zhasne)

- kontrolka čerpadla se rozsvítí, jestliže je dosažena správná hladina vody

- přístroj je připraven k práci

### CHARAKTERISTIKA A POPIS OVLÁDÁNÍ MODELU EV2

EV2 je model s mobilní  pistolí kde je možné pracovat se suchou nebo mokrou párou za tlaku 6 bar. Přepínač suchá/mokrá pára je umístěn na čelním panelu.

Na ovládacím panelu jsou následující prvky:

- kontrolka čerpadla

- kontrolka vyhřívání

- kontrolka tlaku

- přepínač suchá/mokrá pára

- kontrolka páry

- kontrolka vody

V případě, že se rozhodnete používat mokrou páru, lze ventilem na horní straně pistole plynule nastavit množství vody, která se mísí s párou. Přepnutím hlavního spínače do pozice OFF celý přístroj vypneme.

### CHARAKTERISTIKA A POPIS OVLÁDÁNÍ MODELU EV4

Tento model je vybaven pevnou tryskou, kterou po zapnutí spínače „spray“ na ovládacím panelu proudí pára pod tlakem 8 bar. Mobilní pistole dává mokrou nebo suchou páru o tlaku 6 ar. Pro šetrné čištění lze zvolit cyklus s nízkým tlakem vody a páry.

Na ovládacím panelu jsou následující prvky:

- kontrolka čerpadla

- kontrolka vyhřívání

- kontrolka tlaku

- kontrolka páry

- kontrolka vody

- přepínač voda/pára

- přepínač „spray“ pro přepnutí na pevnou trysku s LED kontrolkou

- přepínač pro čištění za nízkého tlaku s LED kontrolkou

- kontrolka pro čištění za tlaku 8 bar

Při práci s mobilní pistolí je možné na čelním panelu přístroje zvolit mezi suchou/mokrou párou. (volbu indikuje příslušná kontrolka). Při volbě mokré páry je možné zvolit ventilem na pistoli množství vody. Při zapnutí spínače „spray“ je zapnut režim pro pevnou trysku. V tomto režimu je možné zvolit mezi normálním (8 bar 120°C) a nízkým (3 bar) tlakem páry spínačem „NORMAL-WASHING“ . Volbu indikuje příslušná kontrolka.

Přepnutím hlavního spínače do pozice OFF celý přístroj vypneme.

### POKYNY PRO PŘIDÁNÍ SOLI DO ZMĚKČOVAČE

Obr. 1)  pod malou hadičku (E) umístěte prázdnou nádobu o obsahu cca 2 litry

Obr. 2) otočte páčky (C) a (D) po směru hodinových ručiček. Odšroubujte uzávěr (G) a do změkčovače nasypte sůl.

Obr. 3) uzavřete změkčovač a otočte páčkou (C) zpět do původní polohy. Slanou vodu vypouštějte trubičkou (F) dokud není veškerá sůl odplavena.

Obr. 4) páčku (D) otočte do původní polohy

### TECHNICKÉ ÚDAJE

EV2		EV4

Napětí:					220 V		220 V

Frekvence:				50/60 Hz	50/60 Hz

Příkon max.				2000 W 10A	2000 W 10A

Pojistka:					10 A 		10 A

Pracovní tlak:				3-6 bar		3-8 bar

Doba vyhřívání:				5 min.		12 min.

Kapacita boileru:				1,5 l		2,4 l

Kalibrace bezpečnostního ventilu:		10 bar		10 bar

Kalibrace tlakového spínače:		10 bar		10 bar

Váha:					17 kg		18.5 kg

Váha změkčovače:			10 kg		10 kg

Rozměry:				43x24x31 cm	43x33x31 cm