# Návod k obsluze pro laboratorní kahany

Určení návodu:

Tento návod je určen pro:

Bunsenovy kahany s regulací přívodu vzduchu, pilotním hořákem a plynovým jehlovým ventilem či uzávěrem.

Tecluho kahany s regulací přívodu vzduchu, pilotním hořákem a plynovým jehlovým ventilem či uzávěrem.

Rozpětí tlaku plynu pro:

Kahany na zemní plyn: 18 až 25 milibar

Kahany na LPG: 47,5 až 57,5 milibar (použijte regulátor tlaku)

Pokyny k použití:

Připevněte hadici s plynem k přívodu (1).

Používejte pouze laboratorní hadice s certifikací DVGW.

Zajistěte hadici sponou.

Otevřete hlavní přívod plynu.

Laboratorní kahany s pilotním hořákem:

- Otočte jehlový ventil (4) či uzávěr (5) vpravo do uzavřené polohy.

- Pomalu otevřete regulátor (3) pro přívod vzduchu.

- Zapalte kahan, pilotní hořák (2) začne hořet.

- Otočte jehlový ventil (4) či uzávěr (5) vlevo do otevřené polohy.

U kahanů s obtokovým zařízením typu DIN pilotní hořák hoří, i když je jehlový ventil (4) či uzávěr (5) uzavřený. Regulace pilotního plamene není možná. Přívod plynu do pilotního hořáku lze ovládat jen pomocí hlavního přívodu plynu.

Typy plamene:

Tvrdý plamen: Pomalu otevřete regulátor (3) pro přívod vzduchu.

Měkký plamen: Uzavřete regulátor vzduchu (3).

Laboratorní kahany bez pilotního hořáku:

- Pomalu otevřete regulátor (3) pro přívod vzduchu.

- Otočte jehlový ventil (4) či uzávěr (5) vlevo do otevřené polohy.

- Zapalte kahan.

S laboratorním kahanem typu DIN lze manipulovat pouze mezi minimálním a maximálním výkonem.

Přívod plynu lze ovládat jen pomocí hlavního přívodu plynu.

Bezpečnostní informace:

Laboratorní kahany musí být při používání pod neustálým dohledem.

Během zapalování musí být regulátor vzduchu otevřený.

Hlavní přívod plynu musí být otevřen těsně před použitím. Před uzavřením hlavního přívodu plynu musí být jehlové ventily (4) či uzávěry (5) všech laboratorních kahanů uzavřeny. Regulátory pro přívod vzduchu (3) musí být pomalu a zcela otevřeny, aby docházelo k úplnému spalování.

Laboratorní kahany se dodávají z výroby s bezpečnostními plynovými jehlovými ventily či uzávěry, certifikovanými přívody a řádným utěsněním.

Funkce bezpečnostní podložky:

- Připevněte bezpečnostní podložku pod podstavec kahanu.

- Přitlačte laboratorní kahan k čistému, rovnému povrchu. (Viz obrázek)

- Pro uvolnění lehce zatáhněte za jazýček bezpečnostní podložky směrem vzhůru. (Viz obrázek)

Sníží-li se přilnavost bezpečnostní podložky, očistěte ji vlhkým hadříkem.

Bezpečnostní podložka je k dispozici jako náhradní díl.