POLITEMP

návod k použití

Politemp je akrylová pryskyřice polymerující za studena určená pro výrobu provizorních korunek a můstků.

Barvy: A3, A3,5, B3, C2, D3, incizální

Použití:

Výroba provizorních korunek.

Výroba provizorních můstků (3 až 4 části).

Pracovní postup:

· Preparace:

· Provizorní korunky

Před preparací zubů vytvořte silikonový otisk 
Po preparaci zubů vytvořte nový otisk pro lití modelu třídy III. V případě preparace zubů pod úrovní dásně odizolujte dáseň na modelu, dbejte však na to, aby byl preparační okraj zcela přístupný. Proveďte modelaci a poté vytvořte nový silikonový otisk – pokud nebyl vytvořen před preparací zubů. Po vyjmutí vosku izolujte model pomocí izolačního prostředku.

· Provizorní můstky

Po vytvoření silikonového otisku následuje lití modelu, odlitek se poté použije na přípravu provizorního můstku. Připravte model, proveďte modelaci a vytvořte silikonový otisk. Odstraňte vosk a izolujte model pomocí izolačního prostředku.

· Míchání a polymerace

Smíchejte prášek a tekutinu v poměru 2,5 : 1. Do míchací nádobky nalijte potřebné množství tekutiny a pomalu přisypávejte prášek. Tekutinu s práškem míchejte pomocí míchací lopatky po dobu asi 30 vteřin. Směs zakryjte a nechte jí asi 7 minut odstát v prostředí s pokojovou teplotou (asi 22°C). Po této době dosáhne směs optimální konzistence pro zpracování. Pracovní doba směsi při pokojové teplotě (22°C) je 6 minut. Pracovní doba závisí na teplotě tekutiny a prášku před smícháním a na teplotě prostředí. Po odstátí směs znovu řádně promíchejte a nalijte do otisku. Otisk se směsí umístěte na model. Po nanesení směsi do otisku a umístění na model čekejte asi 2-3 minuty, aby se hmota správně vymodelovala. Přebytečný materiál odstraňte. Připravený model vložte to autoklávu. Polymerujte ve vodě o teplotě 55-60°C, při tlaku 6 bar, po dobu 10 minut.

Po polymeraci dentinu výsledek opracujte a zajistěte dostatek místa pro aplikaci incizální barvy. Dentin pokryjte tekutinou Politemp, pomocí modelovací lžíce aplikujte incizální barvu, vytvarujte a znovu polymerujte.

· Úprava

Po odstranění sádry a silikonu provizorní korunky a můstky opracujte a vyleštěte dle standardního postupu v zubní laboratoři.

Uskladnění:

Skladujte při teplotě do 25°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Datum spotřeby je vyznačeno na obalu.

Upozornění:

Po použití nádobu ihned pevně uzavřete.

Po uplynutí data spotřeby materiál nepoužívejte.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Vyhněte se přímému kontaktu nepolymerovaného materiálu s kůží, tekutinu nevdechujte.

Upozornění (obsah tekutiny):

Tekutina je vysoce hořlavá. Dráždí oči, dýchací ústrojí a kůži.

Může způsobit senzitizaci při styku s kůži.

Uchovávejte na dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Nekuřte.

Nevylévejte do kanalizace.

Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

Balení:

Prášek Politemp – 80 g

Tekutina Politemp – 150 g

Politemp komplet balení – 6 x 80 g prášek, 1 x 150 g tekutina

INTERDENT, 100 00 Praha 10, Foerstrova 12, tel/fax:274 814 404, interdent@interdent.cz, www.interdent.cz

