Parní čistička Triton SLA

návod k použití

Popis přístroje

- Triton SLA (230 V) s demineralizační patronou BEGO	č. 26005

- Triton SLA (110 V) s demineralizační patronou BEGO	č. 26006

Obrázky viz. originální návod.

- Hlavní spínač

- Kontrolka vyhřívání

- Kontrolka maximální hladiny vody

- Kontrolka vodivosti (přerušení přívodu vody)

- Tlakoměr

- Pojistka uzávěru

- Šroubový uzávěr

- Těsnění s filtrem

- Ventil pro přerušení přívodu vody

- Přívodní hadice

- Parní tryska

- Hadice pro demineralizační patronu

- Odvodní hadice

- Výpustný kohout

- Detektor unikání vody

- Síťový přívod

- Pojistky

- Kontrola teploty

- Klíček na výpustný kohout

- Náhradní pojistky

- Návod k použití

- Demineralizační patrona BEGO

Zvláštní příslušenství – lze doobjednat samostatně:

- Demineralizační patrona BEGO, se dvěma vložkami a montážním klíčem							č. 37600

- 2 nové vložky					č. 37602

- 2 nové vložky	s náplní pryskyřice Durox	č. 37602 T

- 6 litrů jednorázové pryskyřice Durox	č. 52121

- Montážní klíč					č. 11044

Poznámka:

Uschovejte originální obal pro další možný transport.

Triton SLA je univerzální parní čistička pro použití v dentální laboratoři. Pomocí suché páry čistí a odmašťuje předměty. Vlhká pára efektivně odstraní zbytky vosku a zažranou špínu.

Důležité: Pro práci s čističkou používejte pouze plně demineralizovanou vodu, jinak hrozí vznik vodního kamene a poškození přístroje. Použití správné vody zajistíte pomocí demineralizační patrony BEGO. Přístroj se pak automaticky naplní vodou, použitá voda je odvedena z přístroje. V případě použití jiné demineralizační techniky se ujistěte, že vodivost se pohybuje v rozmezí 0 – 20 μS.

Bezpečnostní opatření:

- Pokud je překročena přípustná hranice tlaku, přeruší se přívod vody a vypne se vyhřívání (rozmezí 3,5 ± 0,2 bar).

- Bezpečnostní ventil se otevře při tlaku 4,4 bar.

- Pokud se bojler vyhřívá a není v něm žádná voda, kontrola teploty vypne vyhřívání.

- Na podložce pod přístrojem je umístěn detektor unikání vody. Detektor měří elektrickou vodivost a v případě úniku automaticky přeruší přívod vody (rozsvítí se kontrolka vodivosti).

- Při používání demineralizační patrony se po spotřebování pryskyřice automaticky přeruší přívod vody (rozsvítí se kontrolka vodivosti).

# Technické údaje

Výška					540 mm

Šířka					380 mm

Hloubka				280 mm

Normální napětí			200 – 240 V, 50 / 60 Hz

Zvláštní napětí			100 – 120 V, 50 / 60 Hz

Příkon při normálním napětí		1,5 kW

Teplota bojleru při tlaku 3 bar	133°C

Tlak páry				3 ± 0,2 bar (cca 0,3 MPa)

Objem bojleru				2,9 l

Přívod vody				¾“, 4 – 6 bar

Hmotnost				13 kg

# Bezpečnostní instrukce

- Přístroj smí být používán pouze k čištění předmětů v dentální oblasti. Při nesprávném použití hrozí poškození přístroje, čištěného předmětu či poranění osob.

- Přístroj může být používán pouze osobami náležitě seznámenými s návodem k použití.

- Přístroj nesmí být nijak upravován, nezodpovídáme za žádná zranění či poruchy způsobené nesprávným používáním přístroje.

- Všechny štítky musí zůstat čitelné, nesmí být přemisťovány.

- Pozor - nebezpečí opaření! Než začnete pracovat, podržte parní trysku nad umyvadlem a stiskněte kohoutek trysky. Počkejte, až bude pára tryskat rovnoměrně, poté můžete začít pracovat. Při čištění vlhkou párou nikdy nedržte čištěný předmět v ruce!

- Neotvírejte čističku, dokud tlak neklesne na 0! Před otevřením uzávěru, demineralizačního systému či výpustného kohoutu se ujistěte, že tlakoměr neukazuje žádný tlak.

- Přístroj splňuje všechna předepsaná bezpečnostní pravidla.

Přístroj byl vyroben v souladu s DIN EN 61010, ochranná třída 1, a smí být zapojen pouze do řádně uzemněného energetického zdroje (zásuvka s pojistkami).

Pracovní podmínky:

- Přívod vody ¾“, 4 – 6 bar

Poznámka: Minimální tlak vody je 4 bar. Pokud tlak překročí hodnotu 6 bar, musí být připojen ventil pro redukci tlaku.

- Před zapojením do sítě se ujistěte, že napětí v síti odpovídá hodnotám uvedeným na štítku přístroje.

- Pro správný chod přístroje zapojte demineralizační patronu.

Důležité: V případě použití jiné demineralizační techniky se ujistěte, že vodivost se pohybuje v rozmezí 0 – 20 μS.

# Instalace přístroje

Přístroj umístěte tak, abyste mohli s parní tryskou manipulovat nad umyvadlem.

Poznámka: Při umístění na zdi musí být zeď omyvatelná, ze zadní části čističky totiž uniká horký vzduch.

Obrázky viz. originální návod.

- Otočte spínačem do pozice 0 (1)

- Uzavřete výpustný kohout (2)  pomocí klíčku (3).

- Stiskněte pojistku uzávěru (4) a uzávěr pevně zašroubujte (5).

- Vložte detektor úniku vody pod přístroj.

Poznámka: Nepokládejte detektor úniku vody na kovový nebo vlhký povrch.

Připojení vody:

- Do těsnění vložte filtr.

- Připojte hadici s ventilem pevně k přívodu na demineralizační patroně (označeno IN).

- Umístěte demineralizační patronu svisle (minimálně 30 mm nad podlahu).

- Připojte hadici k odtoku z demineralizační patrony (označeno OUT). (Nepoužívejte kovové trubky!) Pusťte vodu a nechte protéct asi 2 – 3 litry. Poté připojte hadici k přístroji.

- Zapojte přístroj do sítě.

# Pracovní postup

- Pusťte vodu.

- Spínač otočte do polohy se symbolem tryskající trysky (bez teček):

- Bojler se naplní vodou (to trvá asi 3 minuty, po naplnění se rozsvítí kontrolka „max“)

- Voda se zahřeje (během vyhřívání je rozsvícen symbol křivky)

- Po cca 15 minutách:

Podržte parní trysku nad umyvadlem a držte kohoutek trysky, dokud nebude pára tryskat rovnoměrně.

- Čistička je připravena k použití poté, co tlakoměr ukazuje hodnotu tlaku 3 bar.

## Čištění suchou párou

- Spínač otočte do polohy se symbolem tryskající trysky (bez teček).

- Nyní můžete s parní tryskou začít pracovat.

## Pozor – nebezpečí opaření!

Než začnete pracovat, podržte parní trysku nad umyvadlo a stiskněte kohoutek trysky. Počkejte, až bude pára tryskat rovnoměrně, poté můžete začít pracovat.

Parní tryska musí být 2 – 3 cm od čištěného předmětu.

#### Čištění vlhkou párou

- Spínač otočte do polohy se symbolem tryskající trysky (s tečkami).

- Nyní můžete s parní tryskou začít pracovat.

## Pozor – nebezpečí opaření!

Než začnete pracovat, podržte parní trysku nad umyvadlem a stiskněte kohoutek trysky. Počkejte, až bude pára tryskat rovnoměrně, poté můžete začít pracovat. Nikdy nedržte čištěný předmět v ruce!

Parní tryska musí být 5 – 10 cm od čištěného předmětu.

- Spínač otočte do polohy se symbolem tryskající trysky (bez teček).

Spustí se přívod vody, vypne se po rozsvícení kontrolky „max“.

#### Vypínání

(na konci pracovního dne)

- Spínač otočte do polohy 0.

- Vypněte přívod vody.

# Péče a údržba

## Výměna vložky demineralizační patrony

Vypněte čističku a počkejte, až hodnota tlaku klesne na 0: Tlakoměr neukazuje žádný tlak.

  - Vypněte přívod vody.

  - Odšroubujte hadici a nechte vytéct vodu.

  - Pomocí montážního klíče odšroubujte kryt.

  - Vyměňte vložku. Ujistěte se, že těsnění jsou pevně na svých místech!

2 nové náplně					č. 37602

2 náhradní náplně				č. 37602 T

  - Pomocí montážního klíče utáhněte kryt.

  - Pusťte vodu, nechte protéct asi 2 – 4 litry a opět vypněte.

  - Pevně připevněte hadici k přístroji.

#### Plnění vložky

Vložky lze zakoupit již naplněné nebo je můžete plnit sami tekutou pryskyřicí Durox:

6 litrů jednorázové pryskyřice Durox	č. 52121

- Odstraňte spony.

- Vyjměte spodní část.

Použitou pryskyřici likvidujte stejně jako syntetickou pryskyřici.

Vložku řádně omyjte tekoucí vodou.

Nalijte asi 2,3 l Duroxu a homogenizujte pomocí vibrátoru. Dolijte Durox tak, aby pod otvory na spony zbylo cca 5 mm.

Nasaďte spodní část a upevněte ji sponami.

Upevněte těsnění (viz. Výměna vložky) a vložku uložte před upevněním na bezprašné místo.

Upozornění! Vložky mají rozdílná dna, ujistěte se, že jste dna nezaměnili!

#### Vypouštění bojleru

Bojler je třeba vypustit například před transportem.

- Spínač otočte do polohy 0 (1).

Neotvírejte čističku, dokud tlak neklesne na 0! Před otevřením uzávěru či výpustného kohoutu se ujistěte, že tlakoměr neukazuje žádný tlak.

- Stiskněte pojistku uzávěru (2) a odšroubujte uzávěr (3).

- Hadici vložte do umyvadla (4) a pomocí klíčku (6) otevřete výpustný kohout (5).

# Poruchy

| Porucha | Příčina | Oprava |
| --- | --- | --- |
| Kontrolky nesvítí, i když je přístroj zapnutý. | Přerušen přívod proudu. | - Zapojte čističku do zásuvky - Zkontrolujte síťový přívod. - Vyměňte pojistky. |
| Kontrolka vodivosti svítí. | Reakce na detektor úniku vody. Pryskyřici v patroně již nelze nadále používat. | Detektor úniku vody musí být suchý a nesmí být umístěn na kovovém povrchu. Vyměňte vložku patrony (viz. Péče a údržba). |
| Čistička nevyhřívá. | Přerušen přívod vody. | Pusťte vodu a / nebo Zapněte kontrolu vody: - Spínač otočte do polohy 0. - Odšroubujte ochranný klobouček, pomocí klíčku zapněte kontrolu vody a opět pevně zašroubujte ochranný klobouček. |
| Nedostatečný proud páry v trysce. | Ventil netěsní. | Kontaktujte odborný servis. |
| Prosakování vody na povrchu. |  | Vyměňte těsnění. |
| Pára nepříjemně zapáchá. | Pryskyřici v patroně již nelze nadále používat. | Vyměňte vložka patrony (viz. Péče a údržba). |

Likvidace

Dle směrnic Evropské Unie nesmí být přístroj vyhozen do běžného odpadu. Pro informace o správné likvidaci kontaktujte prodejce.

# Informace o odvápnění

Při spotřebovávání náplně demineralizační patrony pronikají do přístroje drobné částečky soli, které po určité době způsobují odvápnění. Proto je třeba přístroj pravidelně odvápňovat: Při normální tvrdosti vody provádějte odvápnění jednou za šest měsíců, při vyšší tvrdosti vody častěji. Na poruchy způsobené odvápněním se nevztahuje záruka.

Obrázky viz. příloha originálního návodu.

## Vypuštění bojleru

- Spínač otočte do polohy 0 (1).

Neotvírejte čističku, dokud tlak neklesne na 0! Před otevřením uzávěru či výpustného kohoutu se ujistěte, že tlakoměr neukazuje žádný tlak.

- Stiskněte pojistku uzávěru (2) a odšroubujte uzávěr (3).

- Hadici vložte do umyvadla (4) a pomocí klíčku (6) otevřete výpustný kohout (5).

## Plnění odvápňujícím přípravkem

Pro odvápnění používejte pouze přípravek Calex (č. 52125).

Po vypuštění bojleru:

- Zavřete výpustný kohout.

- Nalijte 250 ml přípravku Calex (použijte trychtýř).

Uzávěr přístroje nezavírejte.

- Spínač otočte do polohy se symbolem tryskající trysky (bez teček).

Důležité: Jakmile se rozsvítí symbol křivky (vyhřívání), přepněte spínač do polohy se symbolem tryskající trysky (s tečkami) – je přerušen přívod vody, voda se vyhřívá!

Po cca 10 minutách vyhřívání přepněte spínač do polohy 0!

Nechte přípravek Calex asi 12 hodin působit.

Pozor! Nebezpečí převaření!

- Jakmile se rozsvítí symbol křivky (vyhřívání), okamžitě přerušte přívod vody!

- Během vyhřívání se nevzdalujte od přístroje. Pokud se voda začne vařit dříve než za 10 minut, okamžitě přepněte spínač do polohy 0.

Převaření poškozuje přístroj!

- Otevřete výpustný kohout, nechte vodu vytéct.

## Naplnění bojleru a uzavření přístroje

- Zavřete výpustný kohout.

- Spínač otočte do polohy se symbolem tryskající trysky (bez teček) a počkejte, až se rozsvítí kontrolka „max“, přepněte spínač do polohy 0.

- Otevřete výpustný kohout, nechte vodu vytéct. Zavřete výpustný kohout.

- Uzávěr přístroje řádně uzavřete.