# TWISTER VENTURI

## Návod k použití

1. Úvod

Jsme rádi, že jste si zakoupili vakuovou míchačku Twister Venturi.

Info: Před použitím si pozorně přečtěte tento návod a řiďte se podle informací v něm uvedených, aby byla zajištěna dlouhá životnost přístroje.

2.    Oblast použití

Twister Venturi – vakuová míchačka je určena pro homogenní, bezbublinkové míchání dentálních hmot jako jsou např., sádry, zatmelovaní hmoty a silikony.

2.1. Okolní podmínky

(v souladu s DIN EN 61010)

Přístroj může být používán pouze:

● v místnosti

● při nadmořské výšce do 2000 m.n.m.

● při teplotě mezi 5-40°C (41-104°F)*)

● při maximální vlhkosti 80% při teplotě 31°C (87,8°F), lineární změna vlhkosti na 50% při teplotě 40°C(104°F)

● s elektrickou sítí kde kolísání napětí není víc než 10% nominální hodnoty

● podle II. kategorie „nad napětí“

● podle 2. třídy znečištění

*) Mezi 5-30°C (41-86°F), přístroj může být použitý pouze při relativní vlhkosti do 80%. Při teplotě 31-40°C (87,8-104°F), je nutné snížit vlhkost úměrně tak, aby byla zajištěna funkčnost přístroje

( např. při teplotě 35°C (95°F) = 60% vlhkosti; při 40°C (104°F) = 50% vlhkosti). Přístroj by neměl pracovat při teplotě nad 40°C (104°F).

3. Informace o bezpečnosti

3.1. Symboly

Následující symboly jsou používány nejen v návodu, ale i na vlastním přístroji:

(Upozornění-symboly jsou v české verzi návodu popsány slovy)

„Trojúhelník s vykřičníkem“ – Nebezpečí

-         Informuje o možnosti zranění. Řiďte se podle návodu na použití.

„Trojúhelník s bleskem“ – Elektrický proud

-         Informuje o nebezpečí zasažení elektrickým proudem

„!“ – Pozor

-         V případě nedodržování návodu na použití může dojít k poškození přístroje.

„ i“ – Poznámka

-         poskytuje uživateli užitečné informace o jednodušším použití přístroje.

„Domeček se šipkou“ – Jen pro použití v místnosti

„Elektrická zásuvka“ – Před otevřením vlastního přístroje odpojte od přívodu               elektrického proudu.

„Kniha s i“ – čtěte návod na použití.

3.2.  Informace o nebezpečí

● Twister Venturi je elektrický přístroj a tak může způsobit potenciální nebezpečí.

● Přístroj může být používán pouze v případě, že je zapojen do elektrické sítě s napětím odpovídajícím typovému štítku v dané zemi. Jakoukoliv změnu v elektrickém obvodu přístroje může provést pouze elektrotechnický specialista.

● Přístroj může být používán jedině, když informace na typovém štítku souhlasí s místní elektrickou sítí.

● Zásuvka musí být snadno přístupná.

● Před použitím překontrolujte  elektrické a vzduchové připojení. Nepoužívejte v případě, že jsou přívodní kabely, hadice, atd. poškozeny.

● Při míchání zatmelovaní hmoty, si přečtěte bezpečnostní listy od výrobce zatmelovací hmoty (nebezpečný prach) a vždy požívejte ochrannou roušku.

● Před údržbou odpojte přístroj od přívodu elektrického proudu a stlačeného vzduchu.

● Jakákoliv manipulace s automatickým sdružovačem míchací nádoby a vzduchovým otvorem, může způsobit poškození přístroje a zranění uživatele

● Přístroj může být požíván pouze pro míchání sádry, zatmelovacích hmot a silikonu.

● Nikdy nemíchejte hořlavé a explodující materiály.

● Nikdy nepřipojujte míchadlo samostatně bez míchacího kelímku.

● Při použití míchadel a míchacích kelímků jiných výrobců než Renfert, může dojít k ohrožení uživatele a poškození přístroje.

3.3 Vyloučení zodpovědnosti

Firma Renfert s.r.o. odmítá jakékoliv nároky na záruku a na náhradu škody v případě, že:

● výrobek není  používán k účelům, které jsou popsány v návodu na použití

● je výrobek z jakýchkoliv důvodů  pozměněn jinak než udává návod na použití

● je výrobek opravován jinou než autorizovanou osobou nebo pokud nejsou na opravu použity originální náhradní díly Renfert

● je výrobek používán i přes zjištění bezpečnostní závady

● je výrobek vystavován mechanickým nárazům nebo pádu na zem

4. Instalace

4.1 Montáž na stěnu

(s přiloženou montážní sadou)

Prosím připravte si předem následující:

● tužka

● vrtací šablona

● křížový šroubovák

● vrtačka

● vrták o průměru 8mm vhodný pro materiál ze kterého je postavena zeď

! Ujistěte se jestli  je zeď, na kterou budete připevňovat přístroj, dostatečně pevná!

1)     Určete optimální pracovní výšku (obr.1)

2)     Přiložte šablonu a vyznačte místa vrtů (obr.2)

3)     Vyvrtejte otvory (použijte vrták o průměru 8mm) >>> minimálně 55mm hluboké + vložte hmoždinky (obr.3)

4)     Nejprve našroubujte horní šrouby >>> tak aby vyčnívali 9-10mm (obr.4)

5)     Přimontujte dolní kovovou podpěru (obr.5)

6)     Zavěste přístroj (obr.6)

7)     Zajistěte přístroj pomocí pojistného šroubu >>> pojistný šroub pevně utáhněte (obr.7)

4.2. Stolní stojan

Twister Venturi můžete umístit na stůl s využitím stolního stojanu

1)     Stojan umístěte na rovnou plochu (obr.8)

2)     Přístroj zavěste (obr.9)

3)     Přístroj zajistěte pojistným šroubem >>> pojistný šroub pevně utáhněte (obr.10).

Stojan není součástí balení a musíte ho objednat jako příslušenství (viz. odstavec „příslušenství“)

5. Uvedení do provozu/Provoz

i Dodržujte  tlakové rozmezí udané v  technické specifikaci. Vyšší tlak má za následek nižší vakuum.

Pro minimalizaci poškození přístroje a jeho optimální činnost používejte suchý, čistý a bezolejový stlačený vzduch.

V případě, že stlačený vzduch produkuje příliš vysoký tlak nebo když je vlhký, obsahuje olej nebo je znečištěný je nutné použít filtr (viz. odstavec „příslušenství“)

5.1. Ovládací prvky

(obr.11+12)

A               Ukazatel vakua

B               Regulátor vakua

C               Ukazatel doby míchání

D               Nastavení rychlosti

E               Zapnout/vypnout tlačítko

F                           Ovládací tlačítko (nastavení doby míchání, zapnutí/vypnutí/ ventilace)

G               Elektrický přívod

H               Připojení  na stlačený vzduch společně s filtrem

J                Vakuum filtr

K             Vodící čep pro míchací nádobu

L               Tlumič

M              Pojistka motoru

N             Pojistka přístroje

5.2. Uvedení do provozu

1) Připojte přístroj k přívodu stlačeného vzduchu (obr.13b). Při prvním připojování hadice pro stlačený vzduch ucítíte slabý odpor, který musíte překonat (obr.13a). Vyberte si vhodnou spojku a připojte hadici pro stlačený vzduch ke kompresoru (obr.13b)

2) Připojte přístroj do elektrické sítě (obr.14)

3) Přístroj zapněte (obr.15)

4) Nastavte rychlost míchání >>> 100-400 otáček za minutu (obr.16).

5) Nastavte dobu míchání >>> 0-5 minut (obr.17).

Váš Twister Venturi je připraven k provozu.

5.3. Míchací proces

!  Při míchání zatmelovacích hmot dodržujte návod na použití a bezpečnostní instrukce udané výrobcem!

Podle potřeby noste ochranné roušky!

! Neplňte míchací kelímek nad maximální linii! Maximální linie platí pro prášek a tekutinu v nerozmíchaném stavu!

i Míchání malého množství hmoty ve velkém kelímku, může mít za následek neadekvátní promíchání.

Tip: Pro každý typ materiálu používejte zvláštní míchací kelímek. Zbytky  materiálu z předchozího míchání můžou negativně ovlivnit vlastnosti míchané hmoty (např. silikon netuhne).

Doporučujeme zvláštní kelímek pro každý materiál (sádry,zatmelovaní hmoty,silikony).

1)     Vyberte vhodnou velikost míchacího kelímku.

2)     Používejte lopatku, lehce promíchejte materiál (obr. 18)

3)     Nasaďte vhodné míchadlo (obr.19).

! Ujistěte se, že okraje kelímku (obr. 20a)  a míchadla (obr. 20b) jsou suché.

4)     Nasaďte kelímek do přístroje (obr. 21). Držte kelímek dokud se nepřisaje>>>ukazatel je mimo červené pole (obr. 22a)!

i Po nasazení míchací nádoby motor zapne automaticky a chvilku poběží. Přístroj je vybaven automatickým držením míchací nádoby.

5) Vakuum se začne tvořit automaticky

6) Počkejte než se vytvoří dostatečné vakuum.

7) Zahajte míchací proces>>>stiskněte kontrolní tlačítko (obr. 22b). Přístroj zapípá při ukončení míchacího procesu.

8) Vyjměte míchací kelímek>>>stiskněte kontrolní tlačítko (obr. 22b). Kelímek se uvolní během několika sekund.

! Držte kelímek!

5.4. Přerušení míchacího procesu

1) Zastavte míchací proces >>> stlačte kontrolní tlačítko (obr.22b). Přístroj začne pípat.

2) Vyjměte míchací kelímek >>> stlačte kontrolní tlačítko (obr. 22b). Kelímek se uvolní během několika sekund.

! Držte kelímek!

! V případě, že dojde k přerušení elektrického proudu nebo k vypnutí přístroje, pronikne do míchacího kelímku vzduch a dojde k jeho uvolnění.

Když dojde k obnově přívodu elektrického proudu nebo k zapnutí přístroje – míchací motor NEZAČNE automaticky pracovat.

5.5. Nastavení doby míchání (obr.17)

Doba míchání se nastavuje kontrolním tlačítkem (F) a je ukazována na displeji (C). Míchací doba může být nastavována v intervalech po 5sec – i během vlastního míchání.

● Míchací doba, kterou si nastavíte před startem, je uložena do paměti.

● Když je míchací doba měněna během míchání, nedojde k jejímu uložení do paměti a je platná pouze pro současné míchání.

5.6. Nastavení  rychlosti míchání (obr.16)

Nastavení rychlosti míchání se provádí tlačítkem (D). Rychlost můžeme nastavit kdykoliv i během vlastního míchacího procesu.

5.7. Nastavení vakua (obr.23)

Můžete individuálně nastavit intenzitu vakua při použití tlačítka (B)

+ Vyšší vakuum (větší rozdíl tlaku mezi vnějším prostředím a míchací nádobou)

- Nižší vakuum  (menší rozdíl tlaku mezi vnějším prostředím a míchací nádobou)

Intensita vakua může být změněna při vlastním míchání.

TIP: Testování různých zatmelovacích materiálů ukázalo, že nejlepší výsledek míchání (hladké, homogenní rozmíchání) byl dosažen při maximálním nastavení vakua.

Toto platí i pro sádry.

Při nezávislém testu se prokázalo, že při maximálním vakuu klesá tlak  v míchací nádobě a to vede ke vzniku bublinek v některých sádrách (např.sádry s obsahem těkavých olejů).

Pokud by nastala taková situace, doporučujeme nechat nejprve unikat vzduch po dobu 20ti sec při maximálním tlaku vakua a následně snížit tlak vakua na 80-90% během následujícího míchání.

6)    Čištění/údržba

!!!!Vždy odpojte přístroj z elektrické sítě před jakoukoliv údržbou!!!!

Twister Venturi nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Přesto pravidelně čistěte filtr a těsnění jako součást preventivní údržby.

! Nepoužívejte k čištění míchací nádoby čistící přípravky obsahující alkohol nebo hořlaviny – raději použijte vlhkou látku.

6.1. Čištění přísavného filtru

Filtr by měl být kontrolován a čištěn minimálně jedenkrát měsíčně.

Filtr by měl být čištěn vždy, když se nevytvoří vakuum nebo se vytvoří pomalu.

i  Filtr se znečistí především při míchání silikonů nebo v případě, že přeplníte míchací nádobu. V takovém případě před zahájením další práce očistěte filtr.

1) Přístroj vypněte

2) Vyšroubujte filtr (obr.24) za použití 17mm klíče

3) Filtr vyčistěte v ultrazvukové lázni  (doporučujeme použít GO-2011 odstraňovač sádry, Obj.č. 2011-0000).

4) Nasaďte filtr zpět.

! Nikdy nepracujte s přístrojem bez filtru!

6.2. Výměna vzduchového filtru

Vzduchový filtr (H) zamezuje pronikání znečištěných částic stlačeného vzduchu do Twister Venturi. Znečištěný filtr může být příčinou toho, že se nevytvoří vakuum nebo se tvoří pomalu a musí být vyměněn.

! Před výměnou filtru vždy odpojte přístroj od přívodu stlačeného vzduchu (obr.13b)

Vzduchový filtr je samostatná jednotka, která se odstraňuje nebo připojuje stejně jako hadice stlačeného vzduchu.

● Odpojte přístroj od přívodu stlačeného vzduchu (obr.13b)

● Zatlačte kroužek vzduchového filtru směrem nahoru a táhněte hadici pro stlačený vzduch směrem dolů (obr.25b)

● Připojte nový filtr

● Připojte hadici pro stlačený vzduch do nového vzduchového filtru

● Připojte přístroj k přívodu stlačeného vzduchu (obr.13b)

● Jemně zatáhněte za hadici, aby jste zkontrolovali správnost spojení.

i  Příčinou častého znečištění vzduchového filtru je používání znečištěného stlačeného vzduchu. V takovém případě doporučujeme používat filtr pro regulaci tlaku (viz. odstavec „příslušenství“)

6.3. Těsnění

Těsnící plochy musí být vždy dokonale čisté, abychom dosáhli optimálního vakua a bezpečného držení míchacího kelímku během míchacího procesu.

● Těsnění mezi přístrojem a míchadlem (obr. 26a)

● Těsnění mezi míchadlem a míchacím kelímkem (obr. 26b)

Tip: Gumové těsnění míchadla natírejte jednou měsíčně vazelínou pro optimální dosažení vakua a prodloužení životnosti.

6.4. Výměna elektrické jednotky a pojistky motoru

1) Odpojte přístroj od přívodu elektrického proudu (obr.14)

2) Odšroubujte kryt pojistky (obr.12 (M), (N), obr. 27a + b)

3) Odstraňte pojistku a nahraďte jí novou (obr. 28) – více najdete v „Technické dokumentaci“

!!!!Nikdy nepoužívejte pojistky s vyšší prostupností proudu!!!!

5)     Našroubujte a uzavřete kryt pojistky (obr.27)

7. Náhradní díly

Seznam náhradních dílů (vč. Obj.č.) najdete v příloze.

8. Záruka

Při správném používání přístroje - firma Renfert poskytuje 3 roky záruky.

Pro uznání záruky je kupující povinen prokázat se platnou kupní smlouvou (fakturou, záručním listem).

Části přístroje podléhající  přirozenému opotřebování (např. míchadlo, míchací kelímek, vzduchový filtr,atd.) nejsou zahrnuty do záruky.

Firma Renfert se vzdává zodpovědnosti v případě: nesprávného používání, nedodržování návodu na použití, špatné údržby, nesprávného připojení, v případě oprav neautorizovanou osobou a při použití neoriginálních náhradních dílů a při neobvyklých případech, které nejsou v souladu s návodem na použití. Původní záruka  není platná po uplynutí 3let.

9. Technické údaje

Napětí:                                  230V,50-60Hz

Příkon:                                   150W

Pojistka přístroje:                 T 1,6 A (230V)

Pojistka motoru:                   T  8 A

Počet otáček:                       100-400 ot./min.

Maximální vakuum:   cca.- 880 mbar.

odpovídá tlaku v nádobě přibližně 90mbar.

Maximální kapacita:             24 l/min

Spotřeba vzduchu:               46 l/min při dynamickém tlaku 4,5bar

Pracovní tlak,dynamický:     4,5-7bar

Rozměry (ŠxVxH):                140 x 325 x 225 mm

Váha:                                     6,4 kg bez míchací nádoby

10. Standardní balení

1x Twister Venturi vakuový míchací přístroj

1x Míchací kelímek 500ml včetně míchadla

1x Hadice pro stlačený vzduch, 2m

1x Pneumatická spojovací sada

1x Návod na použití

1x Seznam náhradních dílů

1x Šablona

1x Sada pro upevnění

11. Typ dodávky

Obj.č. 1824-0000 Twister Venturi 230V/50-60Hz, vč. míchacího kelímku a míchadla 500ml

Obj.č. 1824-1000 Twister Venturi 120V/50-60Hz, vč. míchacího kelímku a míchadla 500ml

12. Příslušenství

Obj.č. 2929-0000 – regulátor tlaku (filtr)

Obj.č. 1821-0101 – stojan ŠxVxH: 230 x 680 x 290 mm)

Obj.č. 1821-0200 – lopatka

Obj.č. 1820-6500 – míchací kelímek vč. míchadla 65ml

Obj.č. 1820-6510 – míchadlo 65ml

Obj.č. 1820-6520 – míchací kelímek 65ml

Obj.č. 1820-0200 - míchací kelímek vč. míchadla 200ml

Obj.č. 1820-0210 – míchadlo 200ml

Obj.č. 1820-0220 - míchací kelímek 200ml

Obj.č. 1820-0500 - míchací kelímek vč. míchadla 500ml

Obj.č. 1820-0510 – míchadlo 500ml

Obj.č. 1820-0520 - míchací kelímek 500ml

Obj.č. 1820-0700 - míchací kelímek vč. míchadla 700ml

Obj.č. 1820-0710 – míchadlo 700ml

Obj.č. 1820-0720 - míchací kelímek 700ml

Obj.č. 1820-1001 - míchací kelímek vč. míchadla 1000ml

Obj.č. 1820-1010 – míchadlo 1000ml

Obj.č. 1820-1020 - míchací kelímek 1000ml