#### VARIO BASIC

(No. 2960)

#### Renfert

Návod k použití

- Jsme rádi, že jste se rozhodli pro zakoupení pískovače firmy Renfert Vario Basic. Před použitím si podrobně přečtěte tento návod.

- Popis

Vario Basic je oběhový pískovač pro odstraňování zatmelovacích hmot a oxidů z konstrukcí zubních náhrad. Je možné  k němu připojit dva zásobníky pro tužkové pískování ( odstraňování zatmelovacích hmot a oxidů z korunek a můstků a pro práci s keramikou).

Pískovač je dodáván bez zásobníků pro tužkové pískování. Pískovací jednotka je připravena pro přidání jednoho nebo dvou zásobníků pro tužkové pískování. Připojte ke kompresoru.

Pozor!

Zásobníky pro jemné pískování připojte k hlavní jednotce ještě před tím, než je naplníte pískovacím materiálem.

Multifunkční ovládání:

- Oběhové pískování

- Levý zásobník pro jemné pískování

- Pravý zásobník pro jemné pískování

- Kompresor (stlačený vzduch)

Připojení na zadní straně pískovací jednotky:

- připojení oběhového pískování

- připojení levého zásobníku pro jemné pískování

- připojení pravého zásobníku pro jemné pískování

- připojení stlačeného vzduchu (kompresoru)

Před připojením zásobníků pro jemné pískování  si přečtěte návod!

- Upozornění na možná nebezpečí

- Neužívejte pískovač bez vhodného extractoru nebo osobního bezpečnostního zařízení ( vybavení), mohlo by to vést k újmě na zdraví. Typ extracoru musí být kompatibilní s částicemi, které vznikají při pískování. Vždy sledujte kontrolní zařízení.

- Při výměně světla, vždy odpojte pískovač ze sítě.

- Když měníte lampu neohýbejte ji a nevystavujte ji tlaku. Při manipulaci se světlem používejte rukavice nebo hadr, jako ochranné pomůcky pro případ rozbití světla na střepy.

- Poškozené kabely okamžitě vyměňte.

- Nevhodné  zacházení může vést k poranění očí a kůže. Nikdy nepískujte v přímém kontaktu s očima nebo v kontaktu s nechráněnou kůží. Nikdy nepískujte s otevřeným ochranným krytem!

- Před pískováním zkontrolujte zda víčko od zásobníků opravdu těsní a je dotaženo. Víčko, které není dotaženo, může vylítnout. Takto vymrštěné víčko a uvolněný písek mohou způsobit zranění.

- Odpojte pískovač od přívodu stlačeného vzduchu ( kompresoru) a ze zdroje elektrického proudu během servisu.

- Nikdy nečistěte pískovací komoru a zásobníky písku mycími přípravky! Okamžitá změna v plastické hmotě, která může proběhnout v důsledku působení rozpouštědla může způsobit explozi.

- Neužívejte nožní spínač v případě, když je připojována hadice pro přívod stlačeného vzduchu.Uvolněná hadice by se mohla omotat kolem Vás a způsobit zranění.

- Zkontrolujte a porovnejte údaje na typovém štítku s údaji místní elektrické sítě.

- Montáž na zeď

Pomůcky pro připojení na zeď lze objednat jako doplňkové balení pod objednacím číslem 2960-0001.

- Manipulace

5.1

  - připojte nožní spínač >> obr. 1

  - upevněte spojku nožního spínače >> obr. 2

  - připojte nožní spínač k stlačenému vzduchu (P) >> obr. 3

  - nepřehýbejte hadici >> obr. 4

  - připojte extractor-hadici do otvoru pro ni určeného >> obr. 5(a)

(hadice k odsávání není součástí pískovací jednotky)

# POZOR: pískovací jednotka nesmí být ještě připojena do elektrické sítě

5.2.

1)   světlo umístěte horizontálně >> obr. 6

  - odstraňte ochrannou fólii z krytu světla >> obr. 7

  - nainstalujte kryt světla >> obr. 8

5.3.

  - připojte přívodní kabel >> obr. 9

  - připojte přístroj do elektrické sítě>> obr. 10

  - rozsviťte světlo >> obr. 11

5.4 Instalace trysky

- odstraňte bazální mřížku  >> obr. 15

- vložte pískovací trysku do držáku  >> obr. 18

- zkontrolujte sání  >> obr. 16

5.5. Seřízení pracovního tlaku

- nastavte volič pro oběhové pískování (posice 1) >> obr. 12

- aktivujte nožní spínač + nastavte tlak (1-6bar) >> obr. 13 + 14

5.6.

- Naplňte zásobník pískovacím materiálem cca. 5kg (+/- 2kg) >> obr. 17

- Vraťte mřížku na dno pískovače  >> obr. 15

PRO OBĚHOVÉ PÍSKOVÁNÍ DOPORUČUJEME PÍSEK VELIKOSTI 125-250um. (maximální velikost zrna 500um)

Používejte pouze čistý a suchý se správnou velikostí zrna.

5.7. Umístění trysky

- Vzdálenost trysky a úhel pískování může být nastaven individuálně

  - Nastavení vzdálenosti

vzdálenost trysky může být měněna dopředu nebo dozadu  >> obr. 18 (a)

  - Nastavení trysky

    - odšroubujte šroub  >> obr. 18 (b)

    - nastavte úhel

    - utáhněte šroub  >> obr. 18 (b)

5.8. Sání

Je-li sání malé přelepte otvory na zadní straně lepící páskou  >> obr. 5 (b)

5.9. Pískování

Při oběhovém pískování používejte rukavice. Nepoužívejte látkové rukávce.

5.10. Připojení přídavné pískovací jednotky pro oběhové pískování a sání

  - připojte externí pískovací jednotku (Basic Mobil) >> obr. 32

  - vložte hadičku s tryskou do připraveného otvoru  >> obr. 33

Pozor:

Nikdy nezapínejte nožní spínač při doplňování písku.

6. Hledání  a odstraňování závad

Vario basic je kvalitní výrobek firmy Renfert. V případě, že se objeví nějaká závada, prosím projděte nejprve následující seznam možných závad:

| Chyba | Příčina | Náprava |
| --- | --- | --- |
| Vzduch funguje, ale písek netryská | Příliš málo písku v pískovači Problém se sací hadicí | Doplňte písek Přesvědčte se jestli hadice není zlomená, zablokovaná nebo zmačkaná. Sací hadice musí být bezpečně fixována v bazi přístroje (III. 16) |
| Nefunguje ani vzduch ani netryská písek | Tryska je ucpaná Regulátor tlaku je nastaven příliš nízko | Vyčistšte trysku (III. 20 –22) Otočte regulátorem tlaku ve směru hodinových ručiček (doporučujeme na 4-5bar) |
| Spotřeba pískovacího materiálu je příliš vysoká | Výkon sání je příliš vysoký | Redukujte výkon sání na odsávání (přístroji) Pozor:příliš nízký sací výkon může způsobit znečištění pískovacího materiálu! |
| Snížený pískovací efekt | Volič pro výběr pískování není ve správné poloze Tryska je opotřebovaná Pískovací materiál je opotřebován Hadice přivádějící písek je zablokována (např. zlomená) V zásobníku chybí pískovací materiál | Nastavte volič do správné pozice Vyměňte trysku Vyměňte pískovací materiál Vyjměte pískovací materiál a vyměňte přívodní hadici Doplňte ho |
| Pracovní komora je příliš zaprášená | Sací výkon je příliš malý Odsávání je plné | Zvyšte sací výkon na odsávání Zvyšte sací výkon zacpáním vzduchového ventilu na zadní straně přístroje.(III.5b např. lepící páskou) Vyčistěte odsávání/vyměňte pytel odsávání |
| Přerušované tryskání pískovacího materiálu | Spojení mezi tryskou a hadičkou není ve vertikální poloze Pískovací materiál není dostatečně abrazivní nebo je znečistěný Sací hadice je přelomená | Usaďte trysku do vertikální polohy Vyměňte pískovací materiál Vyměňte sací hadici |
| Světlo nesvítí | Přívodní kabel není zapojen Fluorescentní lampa je vadná Elektronika je špatná | Připojte přívodní kabel Vyměňte lampu Vyměňte elektroniku |

- Údržba

Používejte pouze přípravky bez rozpouštědel (mýdlový roztok)

Vnitřek:

  - vyjměte mřížku/ vysypte zbytek písku >> obr.III. 15

Zkondenzovaná voda:

  - zkontrolujte odlučovač vody

  - zaktivujte nožní spínač + odstraňte vodu  >> obr.III. 19

Výměna trysek:

  - uvolněte závit (užijte imbusový klíč) >> obr. III. 20

  - vyjměte trysku  >> obr. III. 21

  - zkontrolujte směšovací komoru + odstraňte zbytky pískovacího materiálu>> obr.III.22

  - vložte novou trysku >> obr. III.21

  - utáhněte závit >> obr. III. 20

Výměna pískovacího materiálu:

  - posuňte přístroj přes okraj stolu >> obr. III. 23

( pozor: nebezpečí nehody – při výměně písku spolupracujte s další osobou)

  - umístěte sběrnou nádobu >> obr. III. 24

  - uvolňete otvor pro vysypání pískovacího materiálu >> obr. III. 25

  - vyčistěte/ upevněte filtr >> obr. III. 26/III. 16.

  - uzavřete otvor pro vysypávání pískovacího materiálu >> obr. III. 25

  - nasypte nový pískovací materiál >> obr. III. 17

Výměna ochranného skla:

  - vyšroubujte fixovací šrouby >> obr. III. 27

  - vyjměte sklo >> obr. III. 28

  - umístěte nové sklo >> obr. III. 28

  - opatrně dotáhněte fixovací šrouby >> obr. III. 27

Výměna pískovací hadice:

  - odpojte přístroj od přívodu stlačeného vzduchu >> obr. III. 3

  - odstraňte pískovací materiál >> obr. III. 23-25

  - uvolněte  svorku hadice a vyjměte hadici >> obr. II. 29, 30, 31

  - nainstalujte novou hadici >> obr. III. 30 + III. 31

POUŽÍVEJTE RENFERT HADICE!

Výměna fluorescentní lampy (žárovky):

POZOR: Nejprve odpojte lampu z elektrické sítě.

  - odstraňte kryt lampy >> obr. III. 8

  - vyjměte fluorescentní lampu horizontálně z jejích držáků >> obr. III. 6

  - je-li možné vysajte držák lampy

  - umístěte novou lampu (žárovku) horizontálně so držáků >> obr. III. 6

-     umístěte zpět kryt lampy >> obr. III. 8

Upozornění: pří výměně lampy netlačte příliš na žárovku a neohýbejte ji (nebezpečí rozdrcení). Je-li to možné noste rukavice a oděv chránící před střepinami.

- Náhradní díly

Objednací čísla náhradních dílů najdete v přiloženém seznamu náhradních dílů.

- Záruka

Záruka na Vario Basic je 3 roky. Části podléhající běžnému opotřebení nejsou zahrnuty v této záruce (např. pískovací trysky, pískovací hadičky, světlo (žárovka), spojky pro pískovací hadičky, ochranné sklo, materiál filtru, atd.). Záruka nebude uznána v případě: nedodržování návodu k použití, návodu k čištění, návodu k údržbě a zapojení, při opravách přístroje neautorizovanou osobou a při použití náhradních dílů, které nejsou originál Renfert nebo určeny v seznamu náhradních dílů pro Vario Basic. Servis prováděný po skončení záruční doby se do záruky nevztahuje.